中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	实验站前级真空系统
	1、 [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]两路单级泵+罗茨泵组合，单级泵抽速≥100 m3/h，罗茨泵抽速≥225 m3/h，用于抽束源室，脏、产物含水，极限真空≤100 Pa（关闭气镇），另外预留一路管路和泵组空间位置备用；
2、 两路双级泵+罗茨泵组合，双级泵抽速≥60 m3/h，罗茨泵抽速≥225 m3/h，用于抽差分室，较脏，极限真空≤1 Pa（关闭气镇），另外预留一路管路和泵组空间位置备用；
3、 六路干泵+缓冲罐组合（干泵由采购单位提供），干泵抽速≥55 m3/h，缓冲罐直径≥DN250，极限真空≤10 Pa（关闭气镇）；
4、 四路干泵管路（干泵由采购单位提供），干泵抽速≥55 m3/h，极限真空≤10 Pa（关闭气镇）；
5、 每个真空管路配备2个手动波纹管真空挡板阀、1个电磁波纹管真空挡板阀、2个低真空规（带显示）；
6、 配套一个本地控制箱，远传信号接入线站控制系统；
7、 真空管道尺寸包括但不限于DN50、DN63、DN100及更大尺寸（需现场确认）；
8、 所有泵组及管道需考虑，泵组减振支架减振效率应≥98%；
9、 需要供应商现场安装调试，包括但不限于抽真空，振动测试以及控制联调；
10、 所投产品（泵）需为国内外知名品牌的成熟产品。
数量：1套
	
	

	2
	商务条款
	交货期：预付款后6个月。
交付进度：一次性交付。
[bookmark: _Hlk201049462]付款方式：合同签订后40%预付款，货物到达指定地点装配验收合格后，结清合同尾款。
验收指标及验收要求：单级泵+罗茨泵组合管路≤100 Pa；双级泵+罗茨泵组合管路≤1 Pa；干泵管路≤10 Pa；泵组减振支架减振效率应≥98%（减振方案及测试方案以最终工艺评审为准）
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：质保期一年
	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：
