技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双通道冲击磁铁 | 磁芯： 包括铁芯和无氧铜块； 铁芯材料为锰锌铁氧体LP4（或相当材质），需开模具制备，同一批次生产； C型铁氧体磁芯外尺寸61mm×100mm，C型无氧铜块外尺寸47mm×100mm，总长均为300mm； 磁块精度+-0.05mm, 粘接为C型磁芯后尺寸精度+-0.1mm。 磁芯外壳： 铝合金材料，固定磁芯，内外两侧增加环氧板，固定励磁线圈。 励磁线圈、绝缘及高压连接器： 磁铁侧面设置励磁线圈馈电高压连接器，线圈及连接器整体耐压DC25kV。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：