技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时钟信号同步系统 | 时钟信号同步系统是微波系统的关键设备，用于长距离传输2856 MHz参考信号，并达到相位的高稳定性指标。其工作原理是同步系统的发送端将2856 MHz电信号转化为光信号，光信号通过沿着注入器铺设的光纤传输到同步系统的接收端，接收端将光信号转化为2856 MHz的电信号并输出。同时还有1路光信号从接收端发送回到发送端，在发送端测量光信号接收时间的变化量，以该变化量的一半对光信号的传输时间进行修正，最终保证接收端输出电信号相位的高稳定性。 技术要求： 1.输入电信号频率：2856 MHz； 2.输出电信号频率：2856 MHz； 3.输出电信号路数：≥ 2路； 4.输出电信号功率：≥ 15 dBm； 5.输出电信号相对输入电信号附加相位噪声 （@10 Hz~10 MHz）: ≤ 20 fs； 6.相位同步稳定度：≤200 fs； 7.支持同步距离：≥200 m； 8.具备远程控制方式和网络通信接口。 9.包含发送机和接收机各1套，及必须附件。 交货期：合同签订后九个月内 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：