中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延迟线位置敏感探测器系统 | 1.探测器有效工作区直径90 mm，具有时间和位置灵敏，以及多粒子快速响应功能； 2.计数率1 Hz ~ 1 MHz； 3.包含MCP：直径100 mm，有效直径95 mm，时间分辨<500 ps，位置分辨<25μm； 4.包含DLA：尺寸150 mm ×150 mm，有效区域100 mm ×100 mm，位置分辨<0.5mm； 5.包含MCP和DLA装配支架：尺寸ϕ180 mm × 50 mm； 6.包含装配法兰CF200：11芯3kV高压穿透针，3kV高压电容耦合输出信号； 7.包含调节结构：法兰内面与MCP输入面的距离100-200 mm可调； 8.数量2套。 9.另配置共计6片微通道板（MCP）。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：3个月。 交付进度：供货方于合同生效之日起3个月内将货物送达至采购方指定地点。 付款方式：合同签订后支付合同总价的20%，设备到货并调试验收合格后，再支付合同总价的80%。 验收指标及验收要求：（1）出厂测试报告：MCP有效直径不小于95 mm、时间分辨<500 ps、位置分辨<25μm；DLA有效区域100 mm ×100 mm，位置分辨<0.5 mm。（2）现场验收：探测器有效工作区直径90 mm，计数率1 Hz ~ 1 MHz； 保修及售后服务：2年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：