中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器及电压探头 | 示波器1： - 带宽200 MHz - 最大模拟通道数6 - 垂直分辨率12位，高分辨率模式下可达16位 - 采样率：在所有模拟/数字通道上 6.25 GS/s - 记录长度：标配 31.25 M 点 - 频谱视图：频域分析，独立控制频域和时域 - 触摸屏分辨率不小于1920×1080，外形尺寸：高*宽*深≤300 mm*420 mm*170 mm 数量：1台 示波器2： 1.带宽1 GHz 2.最大模拟通道数4 3.硬件垂直分辨率14位 4.自带无源探头，500 MHz，衰减比10:1（每个通道1个） 5.输入阻抗：50 Ω ± 1.5%，1 MΩ ± 1% ¦¦ ~24 pF 6.波形捕获速率：全功能情况下大于1,300,000个波形/秒 7.噪声:50 μVrms(500 μV/格，50 Ω，1 GHz) 8.最低输入灵敏度:100μV/格 9.支持长时间自动抓取海量波形数据，自动查找故障以及异常波形定位等，自动识别常见的数字信号错误如正毛刺，负毛刺，缓慢的上升沿、下降沿，正矮脉冲，负矮脉冲等 10.触摸屏分辨率不小于1280×800，外形尺寸：高*宽*深≤350 mm*280 mm*180 mm 数量：1台 电压探头： - 带宽：75MHz - 衰减：1:1000 - 上升时间（典型值）:4 ns - 负载：100 MΩ/ 3 pF 最大输入电压（DC或RMS）：15 kV 数量：1台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：货到验收合格后支付合同总金额的100% 验收要求：符合技术规格，提供合格证 保修及售后服务： 质保期：验收合格之日起12个月为质保期 售后服务：质保期内提供免费维修服务（人为损坏除外），在收到售后需求后4小时内响应，48小时内尽最大可能提出解决方案 质保期外，供货方按照合理的价格收取维护和零配件的费用 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：