中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全场成像探测器光学放大成像系统 | 纳米分辨X射线全场透射成像实验装置通常配备光学放大系统，该系统不仅能够有效避免高功率直通光对探测器关键元件的损伤，还可借助可见光透镜组的放大作用实现更小的等效像素尺寸。为在合肥先进光源中能显微谱学成像线站开展全场透射成像实验，需配置一套基于可见光透镜组合的光学放大系统，以满足高分辨成像需求。 根据调研，基于透镜耦合的放大系统主要包括闪烁体、光学系统（含显微物镜与反射镜）以及真空腔体与配套位置调节机构。根据设计要求，拟请厂家提供一套完整的光学放大系统，其基本组成与参数需满足以下要求： 光学放大成像系统构成; 参数及数量要求. 五孔物镜电动切换系统; 1套. 自动调焦系统; 1套，垂直光路上的电机行程 ≥35mm，分辨率≤1mm. 探测器镜箱及CF接口; 1套. 物镜; 2倍，4倍及10倍各一个. 闪烁体; LuAG:Ce scintillators共3片，需匹配上述倍数的物镜，且每片闪烁体分别带有支撑. 反射镜; 1个，可以电动调节，当使用直通光模式时，反射镜可以电动折叠. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后10个月内 交付进度：一次性交付 付款方式： （1）合同签订后，买方支付合同总价的40%； （2）货物在制造现场预验收完毕后，买方支付合同总价的30%； （3）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，买方支付合同总价的30%。 验收指标及验收要求： 厂家需对光学放大成像系统进行出厂测试，满足规格和技术参数给出的要求，并在安装后现场实测达到下表所示技术指标。 倍率; 2倍; 4倍; 10倍. 数值孔径; ≥0.1; ≥0.2; ≥0.45. 分辨率; ≤10um; ≤5um; ≤4um. 保修及售后服务： 1. 厂家提供一年的免费保修, 保修期自仪器安装验收之日起计算。如在保修期内，需返厂维修，厂家承担所有费用，且保修期相应顺延。在保修期结束前一个月内，厂家上门进行设备整体检修。 2. 保修期内的服务由厂家负责，电话报修后 24 小时上门服务、72 小时内排除故障，如有必要尽快派出维修人员到达现场进行服务 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：