中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	束团长度测量系统前端
		功能部件
	验收指标
	组件
	主要参数
	单位
	数量

	泵站组件及真空管道
	真空度好于5×10-7Pa；
漏率要求≤5×10-11mbar·L/s；
准直精度：±0.1mm
	波纹管
	上下游法兰CF63
	套
	4

	
	
	真空管道
	真空度好于5×10-7Pa；漏率要求≤5×10-11mbar·L/s；管道长度＞1415mm；内径63±1mm
	套
	1

	
	
	变径管道
	上游法兰CF35；内径由35±1 mm变化至63±1mm
	套
	1

	
	
	离子泵
	安装于低能光子光闸和白光荧光靶系统下方
	套
	2

	
	
	管路支架
	/
	套
	1

	低能光子光闸
	真空部分纵向尺寸（法兰到法兰，不包含支架）≤450 mm；
真空度好于5×10-7Pa；
漏率要求≤5×10-11mbar·L/s；
准直精度：±0.1mm
	真空腔体
	真空腔体纵向尺寸（法兰到法兰）≤450 mm，上下游法兰CF63，漏率≤5×10-11 mbar·L/s
	件
	1

	
	
	挡光器
	挡光块尺寸可完全覆盖真空管道，通光孔径φ≥63 mm，驱动方式为气动
	套
	1

	
	
	水冷系统
	水冷冷却通道数量为1，真空内无水道焊接结构，温度传感器数量为2，提供冷却水入水及出水温度
	套
	1

	
	
	支架
	/
	套
	1

	安全光闸
	准直精度：±0.1mm
	腔体
	腔体纵向尺寸（法兰到法兰）≤500 mm
	件
	1

	
	
	挡光器
	挡光块尺寸可完全覆盖光束管道，通光孔径φ≥150 mm，驱动方式为气动
	套
	1

	
	
	支架
	/
	套
	1

	白光荧光靶系统
	真空部分纵向尺寸（法兰到法兰，不包含支架）
≤300 mm；
真空度好于5×10-7Pa；
漏率要求≤5×10-11mbar·L/s；
准直精度：±0.1mm；
靶片运动重复定位精度：≤0.1mm
	荧光靶
	45°安装，靶片尺寸不小于55×78 mm
	套
	1

	
	
	真空腔体
	纵向尺寸（法兰到法兰） ≤300 mm，漏率≤5×10-11 mbar·L/s
	件
	1

	
	
	电控移动滑台
	行程≥55mm，重复定位精度：≤0.1mm
	套
	1

	
	
	CCD相机
	分辨率：≥150万，接口：GigE
	台
	1

	传输光路组件——遮光管
	准直精度：±0.1mm
	遮光管道
	长度≥14000 mm（从第二反射镜镜箱到屏蔽墙外，包含设备长度），内径150±1mm
	套
	1

	
	
	支架
	/
	套
	1

	传输光路组件——第一反射镜系统
	反射镜表面平面度好于
𝜆/10 at 632.8 nm；
高能光子吸收器真空腔纵向尺寸（法兰到法兰，不包含支架）≤220 mm；
真空度好于5×10-7Pa；
漏率要求≤5×10-11mbar·L/s；
准直精度：±0.1mm
	反射镜
	反射镜材料为弥散铜，镜面尺寸≥70×100 mm，表面平面度好于𝜆/10 at 632.8 nm
	件
	1

	
	
	反射镜真空腔
	漏率≤5×10-11 mbar·L/s
	件
	1

	
	
	高能光子吸收器
	吸收器材料为弥散铜，挡块竖直方向尺寸6 mm ~ 8 mm
	套
	1

	
	
	高能光子吸收器真空腔
	真空腔体纵向尺寸（法兰到法兰）≤220 mm，漏率≤5×10-11  mbar·L/s，真空腔体上下游均需配置波纹管
	件
	1

	
	
	后端光子吸收器
	材料为铬锆铜，尺寸φ≥70mm
	套
	1

	
	
	观察窗
	通光直径φ≥70 mm
	套
	1

	
	
	水冷系统
	水冷冷却通道数量为3，分别用于反射镜、高能光子吸收器和后端光子吸收器，温度传感器数量为6，提供冷却水入水及出水温度
	套
	1

	
	
	支架
	/
	套
	1

	传输光路组件——第二反射镜系统
	准直精度：±0.1mm
	镜箱（非真空）
	布置在锯齿墙内，上游与第一反射镜系统观察窗对接，下游与遮光管对接
	套
	1

	
	
	支架
	/
	套
	1

	传输光路组件——第三反射镜系统镜箱及支架
	准直精度：±0.1mm
	镜箱（非真空）
	布置在锯齿墙外，与遮光管对接
	套
	1

	
	
	观察窗（非真空）
	镜箱下游出口需设置观察窗，观察窗通光直径φ≥150 mm
	套
	1

	
	
	支架
	/
	套
	1

	控制
	
	用于实现对运动系统的控制；控制器和控制器机箱实现对系统的独立运动控制，布置于本地站
	套
	1



以上电控设备均包含电机及控制系统；所有部件将按图1所示布局顺序安装，特此说明。
[image: E:\xwechat_files\wxid_4cj01ef1zht022_9093\temp\InputTemp\0b864a15-698b-42e5-a220-74d8d3d89bf5.png]
图1束团长度测量系统前端布局示意图
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后8个月到货；合同签订后，乙方在2个月内出具细化的加工工艺图纸并得到甲方认可后再进行加工。
交付进度：一次性交货。
付款方式：合同签订后预付合同总额的20%；接到甲方通知后完成全部安装并验收合格付合同尾款。
验收指标及验收要求：按照合同约定进行验收。
保修及售后服务：保修1年，起始时间以该设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内（法定假日除外）进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在2个工作日内抵达现场，并在合理时间内完成维修。
[bookmark: _GoBack]其它：所有图纸加工件均由乙方负责现场安装，安装过程中搬运、起吊、打孔、膨胀螺栓、化学锚固胶水等相关费用均由乙方承担。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
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