中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 束团长度测量系统前端 | 功能部件; 验收指标; 组件; 主要参数; 单位; 数量. 泵站组件及真空管道; 真空度好于5×10-7Pa； 漏率要求≤5×10-11mbar·L/s； 准直精度：±0.1mm; 波纹管; 上下游法兰CF63; 套; 4. 真空管道; 真空度好于5×10-7Pa；漏率要求≤5×10-11mbar·L/s；管道长度＞1415mm；内径63±1mm; 套; 1. 变径管道; 上游法兰CF35；内径由35±1 mm变化至63±1mm; 套; 1. 离子泵; 安装于低能光子光闸和白光荧光靶系统下方; 套; 2. 管路支架; /; 套; 1. 低能光子光闸; 真空部分纵向尺寸（法兰到法兰，不包含支架）≤450 mm； 真空度好于5×10-7Pa； 漏率要求≤5×10-11mbar·L/s； 准直精度：±0.1mm; 真空腔体; 真空腔体纵向尺寸（法兰到法兰）≤450 mm，上下游法兰CF63，漏率≤5×10-11 mbar·L/s; 件; 1. 挡光器; 挡光块尺寸可完全覆盖真空管道，通光孔径φ≥63 mm，驱动方式为气动; 套; 1. 水冷系统; 水冷冷却通道数量为1，真空内无水道焊接结构，温度传感器数量为2，提供冷却水入水及出水温度; 套; 1. 支架; /; 套; 1. 安全光闸; 准直精度：±0.1mm; 腔体; 腔体纵向尺寸（法兰到法兰）≤500 mm; 件; 1. 挡光器; 挡光块尺寸可完全覆盖光束管道，通光孔径φ≥150 mm，驱动方式为气动; 套; 1. 支架; /; 套; 1. 白光荧光靶系统; 真空部分纵向尺寸（法兰到法兰，不包含支架） ≤300 mm； 真空度好于5×10-7Pa； 漏率要求≤5×10-11mbar·L/s； 准直精度：±0.1mm； 靶片运动重复定位精度：≤0.1mm; 荧光靶; 45°安装，靶片尺寸不小于55×78 mm; 套; 1. 真空腔体; 纵向尺寸（法兰到法兰） ≤300 mm，漏率≤5×10-11 mbar·L/s; 件; 1. 电控移动滑台; 行程≥55mm，重复定位精度：≤0.1mm; 套; 1. CCD相机; 分辨率：≥150万，接口：GigE; 台; 1. 传输光路组件——遮光管; 准直精度：±0.1mm; 遮光管道; 长度≥14000 mm（从第二反射镜镜箱到屏蔽墙外，包含设备长度），内径150±1mm; 套; 1. 支架; /; 套; 1. 传输光路组件——第一反射镜系统; 反射镜表面平面度好于 𝜆/10 at 632.8 nm； 高能光子吸收器真空腔纵向尺寸（法兰到法兰，不包含支架）≤220 mm； 真空度好于5×10-7Pa； 漏率要求≤5×10-11mbar·L/s； 准直精度：±0.1mm; 反射镜; 反射镜材料为弥散铜，镜面尺寸≥70×100 mm，表面平面度好于𝜆/10 at 632.8 nm; 件; 1. 反射镜真空腔; 漏率≤5×10-11 mbar·L/s; 件; 1. 高能光子吸收器; 吸收器材料为弥散铜，挡块竖直方向尺寸6 mm ~ 8 mm; 套; 1. 高能光子吸收器真空腔; 真空腔体纵向尺寸（法兰到法兰）≤220 mm，漏率≤5×10-11 mbar·L/s，真空腔体上下游均需配置波纹管; 件; 1. 后端光子吸收器; 材料为铬锆铜，尺寸φ≥70mm; 套; 1. 观察窗; 通光直径φ≥70 mm; 套; 1. 水冷系统; 水冷冷却通道数量为3，分别用于反射镜、高能光子吸收器和后端光子吸收器，温度传感器数量为6，提供冷却水入水及出水温度; 套; 1. 支架; /; 套; 1. 传输光路组件——第二反射镜系统; 准直精度：±0.1mm; 镜箱（非真空）; 布置在锯齿墙内，上游与第一反射镜系统观察窗对接，下游与遮光管对接; 套; 1. 支架; /; 套; 1. 传输光路组件——第三反射镜系统镜箱及支架; 准直精度：±0.1mm; 镜箱（非真空）; 布置在锯齿墙外，与遮光管对接; 套; 1. 观察窗（非真空）; 镜箱下游出口需设置观察窗，观察窗通光直径φ≥150 mm; 套; 1. 支架; /; 套; 1. 控制; 用于实现对运动系统的控制；控制器和控制器机箱实现对系统的独立运动控制，布置于本地站; 套; 1. 以上电控设备均包含电机及控制系统；所有部件将按图1所示布局顺序安装，特此说明。 图1束团长度测量系统前端布局示意图 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后8个月到货；合同签订后，乙方在2个月内出具细化的加工工艺图纸并得到甲方认可后再进行加工。 交付进度：一次性交货。 付款方式：合同签订后预付合同总额的20%；接到甲方通知后完成全部安装并验收合格付合同尾款。 验收指标及验收要求：按照合同约定进行验收。 保修及售后服务：保修1年，起始时间以该设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内（法定假日除外）进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在2个工作日内抵达现场，并在合理时间内完成维修。 其它：所有图纸加工件均由乙方负责现场安装，安装过程中搬运、起吊、打孔、膨胀螺栓、化学锚固胶水等相关费用均由乙方承担。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：