中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	2856 MHz
双通道频综
	1. 输入1路参考信号2856 MHz，
功率≤3 dBm，相位噪声≤30 fs；
2. 输出2路参考信号2856 MHz，
功率≥10 dBm，附加相位噪声≤3 fs；
3. 输出2路本振信号2831.590 MHz，
功率≥10 dBm，相位噪声≤35 fs；
输出2路时钟信号105.778 MHz，
功率≥10 dBm，相位噪声≤100 fs； 
	
	

	2
	476 MHz&2856 MHz混合双通道频综
	1. 输入1路参考信号2856 MHz，
功率≤3 dBm，相位噪声≤30 fs；
2. 输出1路参考信号2856 MHz（附加相噪≤3 fs）
和1路参考信号476 MHz（相噪≤60 fs）；
3. 输出1路本振信号2831.590 MHz（相噪≤35 fs）
和1路本振信号451.590 MHz（相噪≤60 fs）；
4. 输出2路时钟信号105.778 MHz（相噪≤100 fs）。
[bookmark: _GoBack]5.  以上6路输出功率≥10 dBm。
	
	

	3
	商务条款
	交货期：合同签订后十个月内。
交付进度：出厂测试合格后，整体交付。
付款方式：1.合同签订后支付合同总额50%；2.首件设备（两个型号）测试合格后支付合同总额20%；3.货物到达甲方并测试合格后支付尾款。
验收指标及验收要求：验收指标为前述技术指标。根据甲方提供的验收大纲进行验收。
阶段性检查要求：合同签订后4个月内，首件设备（两个型号）测试合格。
保修及售后服务：3年免费质保。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
