中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计数型探测器及电子学系统 | 本次采购的软X射线探测设备，包含：雪崩二极管（APD）、通道电子倍增器（CEM）、微通道板探测器（MCP）提供定制化的前端放大电路模组，以及与三种前端放大电路模组适配的通用数据采集仪。具体技术指标包括： - APD与前置放大电路模组（2套）：对APD探测器输出的微弱电流脉冲实现快放大，主要技术参数包括：1，放大倍数：> 10kΩ；2，最小可测信号：1.1 fC；3，计数率：≥10 Mcps（前放输出脉宽<50 ns）。 - CEM与前置放大电路模组（1套）：根据BL06的探测需求，CEM固定在悬臂上靠近样品与样品呈45度夹角，要求弯折类型探头。电子学系统对CEM探测器输出的微弱电流脉冲实现快放大，主要技术参数包括 1，放大倍数：> 200MΩ；2，最小可测信号：1.1 fC；3，计数率：≥5 Mcps（前放输出脉宽<50 ns）。 - MCP前置放大电路模组（1套）：对MCP探测器输出的微弱电流脉冲实现快放大，主要技术参数包括 ,1，放大倍数：> 10kΩ；2，最小可测信号：30 fC；3，计数速率：≥15 MHz（前放输出脉宽<50 ns）。 - 通用数据采集仪：能够与本项目的三种前端放大电路适配，实现高计数率的数据采集功能，主要技术参数包括 1，信号输入通道数：1路（单端信号）；,2，信号幅度范围：覆盖10mV~1V；,3，采样率：500 MSPS；4，脉冲计数率：≥20 Mcps（测试信号宽度小于20ns）；5，数据传输接口：千兆以太网。 - 包含：安装、调试、全套真空内外线缆、四套真空电馈通法兰CF63、软件适配。探头部分兼容真空度到1E-5 Pa；控制协议支持EPICS7，提供控制协议、API接口、EPICS IOC，符合HALF的机电控制系统规定。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | - 交货期：合同签订后 6个月 - 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的40%，货到甲方验收合格后支付合同金额的60%。 验收指标及验收要求： 1,APD与前置放大电路模组:安装调试后功能正常，测试换算计数率不小于 10 Mcps； 2,CEM与前置放大电路模组: 安装调试后功能正常，测试换算计数率不小于 5 Mcps； 3,MCP前置放大电路模组: 安装调试后功能正常，测试计数速率不小于 15 MHz。 保修及售后服务：现场安装与调试，用户现场教学技术培训。自验收合格之日起保修三年，保修期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日内响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能及时有效使用设备。乙方向甲方提供免费培训包含设备技术原理和基本维护等。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：