中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击磁铁镀膜陶瓷真空室 | K1和K3要求：长度520 mm，陶瓷管长度≥350 mm，内壁镀钛膜，陶瓷管内径26 mm，壁厚4 mm；两端使用CF63标准不锈钢法兰，一端连接波纹管，一端无波纹管；真空漏率小于1*10E-10 torr*l/s，设计投产图纸须经甲方审核，双方会签后方可投产。 K2要求安装总长约600mm，以双方会签图纸为准，陶瓷管采用三氧化二铝电真空陶瓷材料，含量95%-99%，漏率小于1*10E-10torr*l/s；设计投产图纸须经甲方审核，双方会签后方可投产。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：12个月内 交付进度：供货方于合同生效之日起12个月内将货物送达至采购方指定地点。 付款方式： 签订合同20个工作日内，预付合同总额的20%；设计投产图纸须经甲方审核，双方会签后，支付合同总额的30%；货到验收合格后30个工作日内，付清尾款。 验收指标及验收要求： 根据双方审核通过的会签图纸进行验收。 阶段性检查要求： 在设备部件加工完成后并在整体组装前进行阶段性检查。 保修及售后服务： 产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：