中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空兼容原位拉伸变温装置 | 1. 基本描述 真空兼容原位拉伸变温装置由拉伸模块、变温模块（2个冷热台，其中1个可独立使用并实现变温功能）、温度控制器、液氮罐及管路、液氮控制器、适配实验腔体的法兰接口和连接线等组成，用于支撑多尺度时空分辨共振相干散射线站用户在透射、掠入射等散射几何条件下，开展有机高分子功能材料的原位拉伸与变温实验。 2. 主要技术参数 技术指标; 技术参数. 真空兼容性; 可放置在110-5 Pa高真空环境下稳定运行. 拉力范围; 0-200 N. 拉力分辨率; 0.01 N. 拉伸速度; 1-600 μm/s. 最大拉伸行程; ≥ 80 mm. 夹具最大初始间距; ≤ 20 mm. 重复定位精度; ±2 μm @1-600 μm/s. 温度范围; -100-300℃. 最大升降温速率; 30 ℃/min. 控温精度; ±0.5℃. 3. 控制器要求 (1) 真空兼容原位拉伸变温装置需兼容LabVIEW及EPICS控制系统； (2) 供应商需提供一套基本操作软件，具备联动控制功能及相应的操作界面。 4. 安装空间、尺寸要求 (1) 原位拉伸变温装置外形尺寸：≤ 200 mm（长）190 mm（宽）50 mm（高），且样品处冷热台高度≤ 25 mm； (2) 所有模块（包括拉伸台框架、电机、线缆等）均不得遮挡或干扰X射线光路。 真空兼容原位拉伸变温装置示意图，中间橙色部分为冷热台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后2个月内甲乙双方完成设计图纸会签，设计图纸会签后4个月内完成加工并送达至指点地点 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后，预付合同总金额40%，货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，10个工作日内付清尾款。 验收指标及验收要求： 厂家需对下表中的参数进行测试，并提供测试报告。 验收指标; 验收要求. 真空兼容性; 可放置在110-5 Pa高真空环境下稳定运行. 拉力范围; 0-200 N. 拉力分辨率; 0.01 N. 拉伸速度; 1-600 μm/s. 最大拉伸行程; ≥ 80 mm. 夹具最大初始间距; ≤ 20 mm. 重复定位精度; ±2 μm @1-600 μm/s. 温度范围; -100-300℃. 最大升降温速率; 30 ℃/min. 控温精度; ±0.5℃. 档案要求：设计图纸、出厂测试报告。 保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3日内以更换或维修等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：