中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	光谱仪真空运动机构
	采购一套光谱仪真空运动机构，其中包括一套样品台四维真空调节机构、一套晶体四维真空调节机构、一套探测器真空调节机构，如图1所示。样品台四维真空调节机构由X轴、Y轴、Z轴、R轴位移台各一个组成，晶体四维真空调节机构由X轴、Z轴、R轴、侧摆轴位移台各一个组成，探测器真空调节机构由一个Z轴位移台组成。此外，还应配备适配的控制器及真空电极，使各位移台可以正常工作。
光谱仪整体参考尺寸为宽240mm，长840mm，高1075mm，光谱仪另有部分尺寸在图内标注，光束线离地面高度为1453.7mm，光谱仪整体放置在800mm高的光学平台上，从光学平台表面到进出光口的高度为653.7mm，供应商应保证样品点的高度可以适配光束线高度。
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图1 光谱仪真空运动机构示意图
具体技术参数要求如下。
	参数
	行程
	整步分辨率
	重复定位精度
	移动类型

	样品台X轴
	≥100 mm
	≤5 μm
	≤1 μm
	直线运动

	样品台Y轴
	≥100 mm
	≤5 μm
	≤1 μm
	直线运动

	样品台Z轴
	≥50 mm
	≤1 μm
	≤1 μm
	上下运动

	样品台R轴
	≥350°
	≤0.005°
	≤0.005°
	旋转

	晶体X轴
	≥100 mm
	≤5 μm
	≤1 μm
	直线运动

	晶体Z轴
	≥200 mm
	≤30 μm
	≤20 μm
	侧挂上下运动

	晶体R轴
	≥350°
	≤0.005°
	≤0.005°
	旋转

	晶体侧摆轴
	≥30°
	≤0.005°
	≤0.005°
	俯仰

	探测器Z轴
	≥400 mm
	≤30 μm
	≤20 μm
	侧挂上下运动



	[bookmark: _GoBack]其他技术参数

	适配工作环境真空度
	  1×10-6∼1×103 mBar

	运动位移台主体材料
	铝合金6061

	位移台运动稳定性
	±40μrad




	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同后8个月
付款方式：（1）合同签订后，支付合同总价的40%；（2）货物出厂测试合格并发货后，支付合同总价的50%；（3）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，支付合同总价的10%。
验收指标及验收要求：提供出厂报告。到货后验收每个位移台的行程、整步分辨率、重复定位精度。
保修及售后服务：提供至少1年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。
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