中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空规管及真空计 | 规格和技术参数： 1、真空规管主要技术指标： 测量范围; 1.0×10-10～5.0×10-3 mbar. 接口; DN40 CF. 烘烤极限温度（不接控制器和电缆）; 250 ℃. 抗辐射需求; 107 Gy. 需求数量; 12套. 2、真空计主要技术指标： 通讯需求; 有RS485/RS232接口及完整的远控通讯协议，继电器联锁输出. 功能需求; 真空计压强可测范围与规管匹配；压强显示单位，Torr、mbar、Pa；应具有0～10V模拟信号输出. 规管与真空计的配套需求; 真空计为规管配套设备，套数与规管数量相匹配，一套控制器最多同时控制2路规管。如控制一套规管，真空计数量为12套；如控制两套规管，真空度需同屏显示，数量为6套。. 3、线缆主要技术指标：高压线缆总长800米，共计12根，线缆单根长度以现场铺设为准，线缆两端均需配有接头，乙方于甲方现场配做。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：预付款后5个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：30%电汇预付款，60%货款见发货单据电汇支付，10%货款凭卖方提供的最终用户签署的验收合格报告电汇支付。 验收指标及验收要求： 所有采购设备到达交货地点后，在采购人现场检验，主要验收内容如下： - 对运输过程中产生的设备损坏，采购人有权拒绝接收，并由供应商负责免费更换。 - 设备到货后，供应商需要到现场进行验收，到货验收需供应商完整的产品质量证明文件，产品数量及型号相符； - 供应商按合同要求完成后续线缆制作，确保真空规、计运行正常； - 供应商应提交的技术文档应包括且不仅限于技术规格说明书、操作手册等资料。 保修及售后服务： - 提供至少1年的免费保修，保修期自验收签字之日算起。保修期内因质量问题而导致仪器停用的时间从保修期中扣除。 - 保修期间产品出现问题时，供应商需24小时内做出响应，常规问题在48小时内解决；较大问题应在72小时内解决或提出明确的解决方案，经采购人认可后，在预定期限内解决问题。否则，应赔偿由此造成的损失。 供应商提供技术支持，以及所需零部件的供应及产品的后续升级服务。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：