技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲变压器 | 初级输入电压：1.2kV 次级最高脉冲输出电压：420kV 次级最大脉冲输出电流：550A 脉冲平顶宽度（90%处）：3us 最高重复频率：10Hz 包括： a、油缸和绝缘油，高压油缸具有安装速调管和聚焦线圈的结构接口和支撑。 b、高压油缸内带有电容分压器和脉冲电流环，提供高压电压和电流测量。 |  |  |
| 2 | 扁平同轴电缆 | 低阻抗、长度1.5米、包含连接器 |  |  |
| 3 | 80MW速调管聚焦线包电源 | 直流输出：250V/24A，稳定度≤0.1%，要求采用数字化控制，具有触摸屏设定工作值及保护点、远程通讯功能，MTBF≥50000h。 |  |  |
|  | 80MW速调管灯丝电源 | 交流输出：110V/5A，稳定度≤1%，要求采用数字化控制，具有触摸屏设定工作值及保护点、远程通讯功能，MTBF≥50000h。 |  |  |
|  | 80MW速调管偏磁电源 | 直流输出：35V/35A，稳定度≤0.1%，要求采用数字化控制，具有触摸屏设定工作值及保护点、远程通讯功能，MTBF≥50000h。 |  |  |
|  | 钛泵电源 | 直流高压：4kV/60mA，要求采用数字化控制，具有触摸屏设定工作值及保护点、远程通讯功能，MTBF≥50000h。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：