技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辐射检测仪器刻度平台 | 辐射检测仪器刻度平台一套包括（平台移动轨道、伽玛机头、电脑、安全联锁、视频监控、现场安装培训、Cs-137放射源、校准证书） 技术要求： 放射源： 1) 放射源种类：Cs-137； 2) 活度：0.021~0.025Ci； 3) 运输：含运输到场安装； 4) 证书：含溯源证书 辐照器： 放射源准直照射装置用于存储放射源和提供准直照射功能。功能要求如下： 1）距离源装置表面5cm处的平均剂量率不应大于2.5uSv/h； 2）距离放射源3m处，均匀性5%以内； 3）放射源定位照射重复性优于0.5%； 4）照射视野：上下左右各5.18°； 5）背景剂量率：0.25μSv/h以下； 6）采用控制台远程控制，并具备安全联锁功能。 导轨与移动平台： 1) 移动平台轨道需下沉设两条水平轨道，轨道顶端面要求与地面齐平，轨道长约4~4.5m（依据场地尺寸），轨道长期不变形； |  |  |
|  | 2）移动平台载重不低于50kg，移动速度可调，最高速度不低于40mm/s，平台离地高度为1300mm，可升降，升降范围不小于50mm，平台面积不小于600mm×400mm，小车能上下、左右、前后自由移动，并且实现在水平方向的轴向旋转； 3）在整个轨道线度内，距源距离误差不超过±0.5mm。受检仪器的有效中心与伽马源之间测量距离值误差不超过±0.5mm。 视频监控系统： 视频监控系统，需实现房间全景监视、载物台、仪表读数、标尺读数的功能。视频画面可实施远程监控。 安全连锁系统： 安全连锁系统通过采集包含防护门位置信号、红外人体检测信号、辐射监测系统的报警信号、控制台信号等，通过逻辑判断来实现对各种监测设备与放射源装置连锁的目的。 当紧急按钮被按下时，快门立即关闭，放射源自动回归到屏蔽位置，安全防护门关闭。 上位机： 采用图形化人机交互界面，各种操作与状态显示，升降源操作、视频监控、急停、门状态、剂量率等状态。 环境条件： 1）温度：-10~50 ℃； 2）相对湿度：35% ~ 95% |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：