技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	
辐射检测仪器刻度平台
	[bookmark: _GoBack]辐射检测仪器刻度平台一套包括（平台移动轨道、伽玛机头、电脑、安全联锁、视频监控、现场安装培训、Cs-137放射源、校准证书）
技术要求：
放射源：
1)	放射源种类：Cs-137；
2)	活度：0.021~0.025Ci；
3)	运输：含运输到场安装；
4)	证书：含溯源证书
辐照器：
放射源准直照射装置用于存储放射源和提供准直照射功能。功能要求如下：
1）距离源装置表面5cm处的平均剂量率不应大于2.5uSv/h；
2）距离放射源3m处，均匀性5%以内；
3）放射源定位照射重复性优于0.5%；
4）照射视野：上下左右各5.18°；
5）背景剂量率：0.25μSv/h以下；
6）采用控制台远程控制，并具备安全联锁功能。
导轨与移动平台：
	1)	移动平台轨道需下沉设两条水平轨道，轨道顶端面要求与地面齐平，轨道长约4~4.5m（依据场地尺寸），轨道长期不变形；
	
	

	
	2）移动平台载重不低于50kg，移动速度可调，最高速度不低于40mm/s，平台离地高度为1300mm，可升降，升降范围不小于50mm，平台面积不小于600mm×400mm，小车能上下、左右、前后自由移动，并且实现在水平方向的轴向旋转；
3）在整个轨道线度内，距源距离误差不超过±0.5mm。受检仪器的有效中心与伽马源之间测量距离值误差不超过±0.5mm。
视频监控系统：
视频监控系统，需实现房间全景监视、载物台、仪表读数、标尺读数的功能。视频画面可实施远程监控。
安全连锁系统：
安全连锁系统通过采集包含防护门位置信号、红外人体检测信号、辐射监测系统的报警信号、控制台信号等，通过逻辑判断来实现对各种监测设备与放射源装置连锁的目的。
当紧急按钮被按下时，快门立即关闭，放射源自动回归到屏蔽位置，安全防护门关闭。
上位机：
采用图形化人机交互界面，各种操作与状态显示，升降源操作、视频监控、急停、门状态、剂量率等状态。
环境条件：
1）温度：-10~50 ℃；
2）相对湿度：35% ~ 95%
	
	


                                  


 公司名称（盖章）：
                               日期：
