中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低本底α、β计数器 | 货物名称; 技术参数和性能要求; 单位; 数量. 低本底α、β计数器; - 流气式正比计数器； - 一次可同时测量四个样品，分别给出四个样品中的总α和/或总β的活度浓度； - 分步送样:即同时独立测量各组样品，每个通道独立运行，提高测量的灵活性和仪器的使用效率； - 铅屏蔽：≥ 10 cm (4π屏蔽)； - 单位面积平均本底计数率:α：≤0.1cpm、β：≤0.8 cpm； - 效率比:α（Am241）≥42%，β（Sr90/Y90）≥45%； - 串扰比：α射线对β道≤3%，β射线对α道≤0.1%； - 探测器膜窗厚度：≤0.21 mg/cm2； - 自动测坪、自动扣本底； 需提供本底计数率和效率比的测试报告。 - 放射性水样蒸发浓缩赶酸仪 - 不少于8个样品通道，各通道独立控制，进样手臂自动添加样品； - 进样精度校准：自动校准，免校准运行； - 耐腐蚀的碳纤维热源，远红外辐射加热，减少陶瓷高温龟裂； - 能够自动识别判断坩埚状态，无坩埚自动停止加热/进水； - 具备赶酸模式，无需额外配套设备，实现样品浓缩后无需转移，自动实现赶酸过程； - 要求多浓缩模式运行，至少具有自动定量浓缩和非定量浓缩种模式，实现样品的自动无人值守进样浓缩； - 仪器具备任意通道暂停功能，水样蒸发过程任意追加后续样品，操作灵活方便； - 断电保护：断电自动判断，复电可执行原运行参数或重新设定开启； - 配置要求：主机1套、样品进样手臂8套、高精度定量系统8套、碳纤维光感热源系统8套、四氟进样管路8套、随机工具1套、废液收集杯1套、自动定量注射泵加酸1套、控制阀2套。 - 仪器配置 - 探测器：流气式正比计数器 4个； - 放射性水样蒸发浓缩赶酸仪1套； - 放射源：标准粉末源 KCl 1瓶及配套证书，标准粉末源 241Am 1瓶及配套证书，239Pu 与 90Sr-90Y 平面源 1套(带配套托盘)及配套证书； - 铅室1套； - 样品盘100个，尺寸:中45mm； - 工作站：1套； - 图形处理器1台； - 不间断电源UPS，待机 1h； - 相关配件一套； - 仪器检定证书1份、产品合格证、产品使用说明书、电子版本说明书、装箱单各1份;; 套; 1. 注：报价时投标方提供的产品需为成熟的，标准化的； 报价时投标方需要提供辐射安全许可证的复印件； 报价时投标方需提供需提供本底计数率和效率比的测试报告； 投标方需提供制造商或国内总代理商针对本项目的售后服务承诺。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同生效之日起180日内完成备货，在接到业主交货安装通知7日内，将所有货物送达至指定地点。 交货方式：一次性交付所有货物。 付款方式合同签订后，甲方预付合同总金额的30%，货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，甲方付清尾款。 验收指标及验收要求： - 出厂说明书； - 质量合格证1套； - 部分参数需提供有资质的第三方检测机构出具的检定或校准证书。 保修及售后服务： 产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供应商应在3日内以更换等方式解决，并承担相应费用。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：