中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	低本底α、β计数器

		货物名称
	技术参数和性能要求
	单位
	数量

	[bookmark: _GoBack]低本底α、β计数器

	1. 流气式正比计数器；
(1) 一次可同时测量四个样品，分别给出四个样品中的总α和/或总β的活度浓度；
(2) 分步送样:即同时独立测量各组样品，每个通道独立运行，提高测量的灵活性和仪器的使用效率；
(3) 铅屏蔽：≥ 10 cm (4π屏蔽)；
(4) 单位面积平均本底计数率:α：≤0.1cpm、β：≤0.8 cpm；
(5) 效率比:α（Am241）≥42%，β（Sr90/Y90）≥45%；
(6) 串扰比：α射线对β道≤3%，β射线对α道≤0.1%；
(7) 探测器膜窗厚度：≤0.21 mg/cm2；
(8) 自动测坪、自动扣本底；
需提供本底计数率和效率比的测试报告。
2. 放射性水样蒸发浓缩赶酸仪
(1) 不少于8个样品通道，各通道独立控制，进样手臂自动添加样品；
(2) 进样精度校准：自动校准，免校准运行；
(3) 耐腐蚀的碳纤维热源，远红外辐射加热，减少陶瓷高温龟裂；
(4) 能够自动识别判断坩埚状态，无坩埚自动停止加热/进水；
(5) 具备赶酸模式，无需额外配套设备，实现样品浓缩后无需转移，自动实现赶酸过程；
(6) 要求多浓缩模式运行，至少具有自动定量浓缩和非定量浓缩种模式，实现样品的自动无人值守进样浓缩；
(7) 仪器具备任意通道暂停功能，水样蒸发过程任意追加后续样品，操作灵活方便；
(8) 断电保护：断电自动判断，复电可执行原运行参数或重新设定开启；
(9) 配置要求：主机1套、样品进样手臂8套、高精度定量系统8套、碳纤维光感热源系统8套、四氟进样管路8套、随机工具1套、废液收集杯1套、自动定量注射泵加酸1套、控制阀2套。
3. 仪器配置
(1) 探测器：流气式正比计数器 4个；
(2) 放射性水样蒸发浓缩赶酸仪1套；
(3) 放射源：标准粉末源 KCl 1瓶及配套证书，标准粉末源 241Am 1瓶及配套证书，239Pu 与 90Sr-90Y 平面源 1套(带配套托盘)及配套证书；
(4) 铅室1套；
(5) 样品盘100个，尺寸:中45mm；
(6) 工作站：1套；
(7) 图形处理器1台；
(8) 不间断电源UPS，待机 1h；
(9) 相关配件一套；
(10) 仪器检定证书1份、产品合格证、产品使用说明书、电子版本说明书、装箱单各1份;
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注：报价时投标方提供的产品需为成熟的，标准化的；
报价时投标方需要提供辐射安全许可证的复印件；
报价时投标方需提供需提供本底计数率和效率比的测试报告；
投标方需提供制造商或国内总代理商针对本项目的售后服务承诺。
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	商务条款
	交货期：合同生效之日起180日内完成备货，在接到业主交货安装通知7日内，将所有货物送达至指定地点。
交货方式：一次性交付所有货物。
付款方式合同签订后，甲方预付合同总金额的30%，货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，甲方付清尾款。
验收指标及验收要求：
1. 出厂说明书；
1. 质量合格证1套；                                                                                                                                         
1. 部分参数需提供有资质的第三方检测机构出具的检定或校准证书。
保修及售后服务：
产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供应商应在3日内以更换等方式解决，并承担相应费用。
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