中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 束损传感器 | 1）闪烁体传感器8套：每套包含闪烁体一个，光电倍增管一个，以及屏蔽外壳。 性能参数：（a）闪烁体：上升时间≤1ns，渡越时间≤3ns，发射峰值波长与PMT匹配，范围380nm-420nm；闪烁体外包裹高反射率铝箔；探头引出信号接口直连板卡，要求通用标准接口,同时支持偏压增益调节，电压精度≤0.5%，要求通用接口；探头外有约3mm厚铅外壳，以屏蔽同步辐射光干扰和降低辐射损伤、同时不会对闪烁体灵敏度造成过大影响。（b）光电倍增管：光阴极面区域适宜安装需求，波长范围230nm~700nm，峰值灵敏度波长400nm，阴极亮度灵敏度典型值≥100uA/lm，阳极亮度灵敏度典型值≥200A/lm，阳极暗电流（30分钟后）≤100nA，纹波噪声（峰间）最大值0.2mv，响应时间≤0.6ns。（c）闪烁体与PMT之间涂抹硅脂，保证良好导光性；整体响应时间≤8ns。 2）光纤束损传感器：4根130米长切伦科夫光纤，8个光纤适配器、8个光电倍增管、8个放大器，8通道光纤束损前端控制模块1个。 性能参数：（a）切伦科夫光纤：阶跃型多模光纤,纤芯为石英SiO2，芯径≥600μm，光纤波长范围能传输切伦科夫光，工作温度包含-20℃~70℃，弯曲半径短期大于150倍包层直径，长期大于300倍包层直径，筛选张力大于80kpsi；（b）光纤适配器：用于适配光电倍增管，导光性良好；（c）光电倍增管：光阴极面区域适宜安装需求，波长范围230nm~700nm，峰值灵敏度波长400nm，阴极亮度灵敏度典型值≥100uA/lm，阳极亮度灵敏度典型值≥200A/lm，阳极暗电流（30分钟后）≤100nA，纹波噪声（峰间）最大值0.2mv，响应时间≤0.6ns；（d）放大器：带宽DC-150MHz，跨阻放大倍数50-4000倍，上升沿小于3ns；（e）光纤束损前端控制模块：8通道5V电源给PMT供电，8通道电压独立可调，范围0.6V~1.1V，电压精度≤0.5%，供每一路光纤探测器所连接的PMT偏压增益。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月内将货物送达至甲方指定地点。 付款方式：合同签订后付款20%，货到验收后凭发票报销时付尾款。 验收指标及验收要求：按厂家出厂合格证作为验收依据。 保修及售后服务：产品质保期为 12 个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：