中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	低温三孔热蒸发源
	1.安装法兰：DN40CF，可在UHV条件下工作
2.蒸发温度：50-400 ℃
3.稳定性：实现精准控温，温度稳定性优于±1℃
4.坩埚：配备三个石英坩埚、99.95%纯度，可用于同时沉积三种有机源。 
5.腔内长度： 200 mm（±10 mm）
6.工作距离： 100 mm（±10 mm）
7.蒸发物：各种有机物
8.冷却系统：配备提供可靠和精确水冷的冷却循环水机，标准制冷量为1 KW，水温在5~35 ℃之间连续调整，水温控制精度±0.5 ℃，最大水压0.35 MPa，水流量1~20 L/min，制冷剂R22，水箱容积15 L，采用全不锈钢静音水泵。
9.最大烘烤温度：200 ℃
数量：1台
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后10个月
付款方式：合同签订后支付合同总额的30%，货到验收后支付合同尾款
验收指标及验收要求：
验收要求：
在实验站的超高真空系统上验证其功能性，并达到下面的验收指标。
验收指标：
1安装法兰：DN40CF，可在UHV条件下工作
2蒸发温度：50-400 ℃
3稳定性：实现精准控温，温度稳定性±1℃
保修及售后服务：自验收之日起，免费保修一年。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
