技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	
冲击磁铁放电柜等
	冲击磁铁放电柜：负载电感≤0.6 uH（采购方提供），总电感＜1.5 uH；放电电流≥6 kA；输出脉冲电流波形为半正弦波，底宽3.0±0.1 us（在峰值电流的0%电平处测量脉冲宽度）；脉冲前沿抖动≤5 ns（相对于外触发信号，采用示波器测量标准偏差的方式）；最大重复频率：10 pps(1-10pps连续可调)；重复稳定度：＜0.2%（p-p）（半小时测量）。
储能电容:0.033 uF/30 kV
冲击电源放电电缆:CA11，75kV
冲击电源充电电缆:CA11,75kV，带底座。
监控分机:非标，冲击磁铁放电柜配套使用；继电器型故障输入（20点）、NPN型三极管输出（10点）；前面板为触摸屏。采用欧姆龙CP1H的PLC作为控制器，通讯接口为多模光接口
配电分机	非标，3U19寸标准机箱，输入为AC220V，输出7路，分别为监控分机、冲击磁铁电源1-4、切割磁铁电源、辅助设备供电。设备总功率要求10kW。
监控电路板	:非标，冲击磁铁放电柜配套使用，主要功能包括：1、将系统内的故障进行模数转换，提供给监控分机。包括：反峰故障、电源故障等。2、高精度的触发信号光电转换与延迟控制；
氢闸流管触发器:L4888闸流管配套使用
80MW速调制器反峰组件:非标，200MW调制器配套使用，用于吸收反向功率,200MW调制器参数:400kV/500A,配合日本佳能E3712大功率微波功率源使用。
50MW监控分机、80MW监控分机:非标，分别与50MW和80MW配套调制器配套使用；继电器型故障输入（20点）、NPN型三极管输出（10点）；前面板为触摸屏。采用欧姆龙CP1H的PLC作为控制器，通讯接口为多模光接口
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