中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软X射线波段真空sCMOS面探测器 | 技术参数需求; 数量. - 工作真空度≤5×10-7 Pa (5×10-9 mbar)，工作能量范围覆盖100 eV-1000 eV - 芯片类型为无抗反射镀膜背照式sCMOS，像元尺寸≤6.5 μm，分辨率2048×2048，量子效率≥90%（100 eV-1000 eV） - 帧率≥20 fps，动态范围≥85dB，满阱容量≥35 ke-，读出噪声≤2.6 e-，暗电流：≤1.2 e-/pixels/s - 制冷方式：风冷 - 安装法兰规格：DN100CF - 软件开发支持：LabVIEW, EPICS - 可见光滤光膜：直径≥10 mm，铝箔，超高真空兼容 - 配件和备件要求：相机采购包含数据传输所需的线缆2根、采集卡1张、可见光滤光膜2张; 1套. 注：报价时需提供业绩证明材料：业绩证明材料须体现乙方具备软X射线波段的真空sCMOS面探测器的交付能力，所提供业绩的真空度须优于1×10-8 mbar。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后10个月内交货。 交付进度：一次性交付。 付款方式：合同签订后支付合同总额的30%，货到验收合格后支付尾款。 验收指标及验收要求：以厂家的出厂测试报告或第三方检测报告为准。 - 保修及售后服务：自验收之日起质保2年以上。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：