中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低电平控制器（4套） | 采购产品包括工作频率为2998.2MHz低电平控制器4套，以及配套的软件、现场调试服务。低电平控制器基本功能：为固放提供激励信号，对采样信号进行反馈控制，以及控制脉冲压缩器实现功率增益。参数要求为： 一、硬件要求 （1） 整体硬件需求 - 交付低电平系统，每一套应包含一套19寸标准机箱及数字板卡、模拟板卡各一套； - 机箱内含电源管理模块，支持多种电压且顺序上电，以及相应的保护功能； - 接口定义（接口位置不做严格要求） - 前面板：包含不少于2个触发接口（ST光触发以及SMA电触发）、低电平所需信号接口（1个时钟、1个本振、一个参考信号）以及输入输出信号接口（AC通道输入≥8个、2个DC通道输入以及一个低电平输出）； - 后面板：包含1个以上网线接口（连接控制系统）、USB口≥4个、VGA和HDMI等屏幕通信接口≥1个、2路JTAG/SWG调试接口。 （2） 数字板卡 - ADC模块：≥10 通道（≥8 路 AC 耦合），≥16bit 分辨率，≥125MS/s 采样率，SNR≥65dB； - DAC模块：2 通道，≥16bit 分辨率，≥250MS/s 采样率，支持 DC/AC 输出（DC 通道最大 ±5V 脉冲），每路独立调节； - 触发接口：2 路 ST 光触发 + 2 路 SMA TTL 触发，触发重频≥100Hz； - FPGA与存储：选用 Xilinx Kintex/Virtex UltraScale 系列（不低于 XCKU115-2FLVA1517E），逻辑单元≥145 万、DSP 切片≥5520 个、GTH 高速收发器 64 个；片内 RAM≥77721600 bits，外挂 DDR 存储≥8Gb；I/O 端口≥624 个，引脚≥1500 个。 （3） 模拟板卡 - RF前端测量通道：直通通道2路，下变频通道≥8路（阻抗50欧姆，衰减为0dB时最大可支持≥2 dBm功率输入）； - 输入信号频率： 10MHz—4GHz（RF，LO）； - 可编程衰减器：下变频通道和输出通道应含可编程衰减器，最大衰减量≥30 dB，可调步长≤0.25 dB； - 通道间隔离度：≥80 dB； - 输出RF信号：1通道，10MHz-4GHz，输出最大功率≥6 dBm。 二、软件要求 - 应包含基于Windows/Linux系统的EPICS的IOC及OPI； - 与控制系统通讯，需满足STCF-BTP设备控制接口规范（甲方提供）； - IOC功能要求：与FPGA进行通信（数据的提取及控制参数下发），需增加反射保护、自动老练适配算法等功能，以及触发中断自恢复以及开机自启动的功能； - OPI要求：供应商应指导甲方进行操作系统的配置，操作系统应提前配置好python3及jdk-17环境，并配有基于CSS-Studio下的phoebus的用户操作界面； - OPI界面功能：监控系统触发、时钟的状态；监控各通道采样值，含解调幅度、相位、功率；控制输入/输出通道衰减值、低电平输出脉冲宽度、延时，幅度、相位；可调整与反馈相关的参数； - FPGA代码要求：能够与上位机通过TCP/UDP进行通信。算法方面应支持IQ，Non-IQ解调算法。闭环反馈算法实现重频≥50Hz的PID脉间反馈控制算法（IQ闭环或幅度开环+相位闭环模式可切换）。应包含前馈算法实现脉冲压缩器的正常工作。 三、服务要求 - 报价应包含供应商在用户指定现场培训服务不小于7日的人员费用。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付合同总金额的30%，出厂测试合格并到货付60%合同款，现场调试合格后付10%尾款。 验收指标及验收要求： 要求提供以外的所有参数的出厂测试报告；现场调试除需满足约定的所有软件功能外，还需满足加速管老炼所需的功能。 保修及售后服务：服务网点不限，电话支持7x24小时，服务年限五年，服务时限报修后8小时，保修期两年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：