中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子泵机组 | 1、分子泵主要技术指标： 轴承结构; 磁悬浮结构. 法兰; DN160-CF. 极限压强; ≤ 5×10-8 Pa. 抽速（对N2）; ≥ 550 L/s. 压缩比（对N2）; ＞ 1×108. 漏率; ＜ 1×10-8 Pa·m³/s. 2、机械泵主要技术指标：需为抽速≥10 L/s的多级罗茨干泵 3、产品配置要求 3.1 抽气腔体与分子泵配做，腔体配做3个CF35刀口法兰接口，一个接口需装配有VAT的CF35角阀；一个接口需安装有全量程真空冷规，测量范围：大气压到5×10-7Pa；一个接口安装有CF35法兰盲板； 3.2 分子泵和机械泵由对应的电源键控制，独立供电和控制；控制器带有显示面板，显示分子泵运行状态及参数； 3.3 机械泵带隔音罩或噪声不高于55分贝； 3.4 机械泵、分子泵、抽气腔体需安装在可移动小车上，整体可以满足吊装需求。 4、设备清单： 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 分子泵机组; 2套; 机组极限压强≤1×10-6 Pa 整体漏率＜1×10-8 Pa·m³/s. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：预付款后6个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后30%电汇预付款，60%货款见发货单据电汇支付，10%货款凭卖方提供的最终用户签署的验收合格报告电汇支付。 验收指标及验收要求： 所有采购设备到达交货地点后，在采购人现场检验，主要验收内容如下： （1）对运输过程中产生的设备损坏，采购人有权拒绝接收，并由供应商负责免费更换。 （2）设备到货后，供应商需要到现场进行验收，到货验收需供应商完整的产品质量证明文件，产品数量及型号相符，视为验收合格； （3）供应商应提交的技术文档应包括且不仅限于技术规格说明书、操作手册等资料。 保修及售后服务： （1）设备需供应商提供分子泵机组的安装调试服务，供应商需在到货后3个工作日内派人到指定现场进行整机组装； （2）提供至少1年的免费保修，保修期自验收签字之日算起； （3）保修期间产品出现问题时，供应商需12h内做出响应，48h内前往现场进行故障排查。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：