中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	分子泵机组
	1、分子泵主要技术指标：
	[bookmark: OLE_LINK3]轴承结构
	磁悬浮结构

	法兰
	DN160-CF

	极限压强
	≤ 5×10-8 Pa

	抽速（对N2）
	≥ 550 L/s

	压缩比（对N2）
	＞ 1×108

	漏率
	＜ 1×10-8 Pa·m³/s


[bookmark: OLE_LINK2]2、机械泵主要技术指标：需为抽速≥10 L/s的多级罗茨干泵
3、产品配置要求
3.1 抽气腔体与分子泵配做，腔体配做3个CF35刀口法兰接口，一个接口需装配有VAT的CF35角阀；一个接口需安装有全量程真空冷规，测量范围：大气压到5×10-7Pa；一个接口安装有CF35法兰盲板；
3.2 分子泵和机械泵由对应的电源键控制，独立供电和控制；控制器带有显示面板，显示分子泵运行状态及参数；
3.3 机械泵带隔音罩或噪声不高于55分贝；
3.4 机械泵、分子泵、抽气腔体需安装在可移动小车上，整体可以满足吊装需求。
4、设备清单：
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	分子泵机组
	2套
	机组极限压强≤1×10-6 Pa
整体漏率＜1×10-8 Pa·m³/s



	
	

	2
	商务条款
	交货期：预付款后6个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后30%电汇预付款，60%货款见发货单据电汇支付，10%货款凭卖方提供的最终用户签署的验收合格报告电汇支付。
验收指标及验收要求：
所有采购设备到达交货地点后，在采购人现场检验，主要验收内容如下：
（1）对运输过程中产生的设备损坏，采购人有权拒绝接收，并由供应商负责免费更换。
（2）设备到货后，供应商需要到现场进行验收，到货验收需供应商完整的产品质量证明文件，产品数量及型号相符，视为验收合格；
（3）供应商应提交的技术文档应包括且不仅限于技术规格说明书、操作手册等资料。
保修及售后服务：
（1）设备需供应商提供分子泵机组的安装调试服务，供应商需在到货后3个工作日内派人到指定现场进行整机组装；
（2）提供至少1年的免费保修，保修期自验收签字之日算起；
（3）保修期间产品出现问题时，供应商需12h内做出响应，48h内前往现场进行故障排查。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
