中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	离线实验平台
	离线实验平台是光束线热管理系统的重要基础设施，其核心目标是为高热载光学元件的冷却技术研究提供一个可控、可重复、可量化的实验环境。面对新一代衍射极限光源（DLSR）与自由电子激光（FEL）所带来的极高热流密度和严苛面形稳定性要求，该平台围绕当前主流冷却技术路线进行设置，以支撑从基础研究到工程验证的全链条实验需求。
本次拟采购的离线实验平台包括离线实验腔体、干涉仪调节台以及激光测量与防护装置，整个实验平台放置于光学平台上。乙方需根据甲方要求进行详细工艺设计，经甲方同意后，可开展加工、装调工作。
遮光帘仪器架
干涉仪
干涉仪调节台
干涉仪窗口及微调机构
可见光观察窗
工业相机（含镜头）
激光安全屏
激光器姿态调节组件
真空计
冷却工质转接法兰
（CF200转CF63）
角阀
内部调节台
光束质量分析仪
光功率计
热像仪及红外观察窗

主腔体
液氮馈通接口
热吸收组件
光学平台

离线实验平台整体示意图
该平台的主要组成及技术参数见下表： （具体技术接口参数详见《离线实验平台技术接口文档》）
表1 设备、部件主要技术参数及供货清单
	离线实验平台主要技术参数

	
	指标
	参数值

	离线实验
腔体
	极限真空度
	≤0.1 Pa；

	
	内部尺寸
	≥内径800 mm×高500 mm；

	
	冷却工质
	水、液氮

	
	内部
调节台
	尺寸
	680 mm×380 mm×100mm（L×W×H）±5%

	
	
	载荷
	≥50 kg；

	
	
	绕腔体中心轴转动
	≥±2°；

	
	
	沿z轴平移
	≥±5 mm；

	
	激光器姿态调节组件
	绕腔体中心轴转动
	≥0~6°；

	
	
	水平调节
	≥±1°；

	
	
	光阑开口尺寸
	入瞳：12 mm×12 mm；
出瞳：10.5 mm×5.2 mm和3.5×3.5 mm；

	干涉仪
调节台
	尺寸（L×W）
	800 mm×500 mm ±5%；

	
	载荷
	≥50 kg；

	
	高度调节范围
	≥±30 mm；

	
	绕腔体中心轴转动
	≥±2°。

	离线实验平台设备、部件供货清单

	配件名称
	数量
	单位
	规格、参数

	主腔体
	1
	套
	内部尺寸≥内径800 mm×高500 mm，真空、电信号接口、光学窗口接口、冷却工质接口等，详见表3-1；

	红外观察窗
	1
	套
	CF200，含无氧铜密封圈，通光尺寸≥80 mm，厚度≥5 mm，详见表3-2；

	干涉仪窗口及微调机构
	1
	套
	CF200，含无氧铜密封圈，通光尺寸≥160 mm，厚度≥20 mm，调节行程≥±1°，详见表3-2；

	可见光观察窗
	1
	套
	CF200，含无氧铜密封圈，通光尺寸≥160 mm，详见表3-2；

	电信号接口法兰
	4
	套
	CF63，含无氧铜密封圈，DB25电信号接口，含真空内接头及配套插针；

	水冷管路
	1
	套
	进、出两路水管路。每路包括：冷却水转接口（CF63转CF35，CF63法兰上含内径6 mm外径8 mm的冷却水接口和KF25抽真空接口）及双层管路（外管波纹管，长≥500 mm，双端CF35；内管透明聚四氟乙烯，内径6 mm，外径8 mm，长≥500 mm，双端带Swagelok卡套接头及配套螺母、密封圈）；

	液氮管路
	1
	套
	进、出两路液氮管路。每路管路两端密封接口为6LV-8-VCR-3-6TB7（适配已有零件接口）及配套螺母、密封圈；管路兼容高真空，内部有纤维编织网，长≥500 mm；

	真空计
	1
	套
	KF25，含卡箍、密封圈，量程≥1×10-3 ~ 1×105 Pa，带显示屏；

	角阀
	1
	套
	KF40，含卡箍、密封圈；

	波纹管
	1
	套
	KF40，含卡箍、密封圈，长度≥1500 mm；

	CF63盲板
	6
	套
	CF63，含无氧铜密封圈；

	CF200盲板
	2
	套
	CF200，含无氧铜密封圈；

	内部调节台
	1
	套
	尺寸680 mm×380 mm×100mm（L×W×H）±5%，平移及绕腔体中心调节，载荷≥50 kg，表面M6安装孔，25 mm×25 mm间距；

	热吸收组件
	1
	套
	CF200，水冷吸收体尺寸≥100 mm×70 mm×30 mm，含无氧铜密封圈；

	激光器姿态调节组件
	1
	套
	水平及绕腔体中心调节，水冷光阑入瞳：12 mm×12 mm，水冷光阑出瞳：10.5 mm×5.2 mm和3.5×3.5 mm；

	可调光束尺寸准直镜
	1
	套
	FWHM调节范围（mm）≥0.9-8.0，发散角(mrad)≤0.1，效率＞96%，安装接口：CF63，激光器接口：适配G4.2 QBH接头；

	干涉仪调节台
	1
	套
	尺寸（L×W）：800 mm×500 mm ±5%，高度及绕腔体中心调节，载荷≥50 kg；

	光束质量分析仪
	1
	套
	像素≥2048×2048，波长响应范围：≥1050~1090nm，含采集线缆和PC软件；

	光功率计
	1
	套
	水冷、最大平均功率≥2000W，波长响应范围：1050~1090nm，着光面尺寸≥φ20 mm，含采集线缆和PC软件；

	镜头
	1
	套
	50mm 焦距；

	叉块
	5
	个
	适用于直径38 mm底座式接杆；

	底座式挠性接杆支架
	3
	个
	夹持直径25 mm接杆，H=100 mm；

	带基座接杆
	3
	个
	长 200 mm，Ø25 mm，顶部M6孔；

	激光护目镜
	3
	个
	OD≥7，防护波段≥1000-1100 nm；

	遮光帘
	1
	套
	用于长2.4 m，宽1.2 m光学平台，黑色，五面遮挡；

	遮光帘仪器架
	1
	套
	用于长2.4 m，宽1.2 m光学平台，铝型材；

	磁性光束高度尺
	2
	个
	高≥300 mm，宽≥40 mm，底部带磁铁；

	磁性光束高度尺安装架
	2
	个
	90°角安装，手拧螺丝锁紧；

	激光安全遮挡板
	2
	块
	高≥300 mm，宽≥75 mm，表面处理：黑色阳极氧化，底部带磁铁；

	激光安全屏
	3
	块
	高≥300 mm，宽≥400 mm，表面处理：黑色阳极氧化，底部带安装孔；

	工业相机（含镜头）
	1
	套
	分辨率≥2048×2048，接口GigE PoE；镜头视场≥15°×13°，焦距25 mm，工作距离≥300 mm；

	备品备件
	1
	套
	密封圈、螺钉、螺母、卡套、标准紧固件等按图纸要求数量的20%提供备件。



	
	

	2
	商务条款
	报价有效期：不低于90天；
交货期：供货期为自合同签订之日起60个工作日。
付款方式：合同签订后预付合同总额的40%，验收合格付尾款60%。
验收指标及验收要求：详见表1“离线实验平台主要技术参数”。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：验收合格之日起1年。
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