中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务条款供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固态放大器 | 1.工作频率：2856 MHz 。 2.最大输出脉宽：≥6 μs 。 3.饱和状态输入功率：≤7 dBm 。 4.饱和状态输出功率：≥2 kW 。 5.输出幅度抖动(RMS，2 h)：≤ 0.04% 。 6.输出相位抖动(RMS，2 h)：≤ 0.03°。 7.输入功率口：N-F座 。 8.输出功率口：N-F座 。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月。 交付进度：6个月内一次性交付。 付款方式：合同签订后支付70%；收到货并验收合格后支付30% 。 验收指标及验收要求： 1. 最大输出功率：≥2 kW 。 2. 输出幅度抖动（RMS，2 h）：≤0.04% 。 3. 输出相位抖动（RMS，2 h）：≤0.03°。 保修及售后服务：2年质保及免费维修。出现故障时，6小时内响应，48小时内解决故障。 其它：供应商需提供2年内供给粒子加速器装置的S波段（2.6 GHz~3.0 GHz）固态放大器业绩证明。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：