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	手套箱
	1、	箱体尺寸：长1500mm，宽750mm，高900mm。
2、	前窗：玻璃视窗采用实芯O型密封圈嵌入密封槽内（真空密封方式），法兰视窗结构。
3、	一台三目体式显微镜与手套箱集成，连变物镜0.67-5X，目镜10X，市场数不小于22mm,工作距离不小于115mm,带高亮环形LED灯。
4、	一套水分析仪：测量范围0-500ppm, 可以通过清洗再生程序恢复初始状态，避免了一次污染即报废的问题。
5、一套氧分析仪：采用 ZrO2传感器，避免了燃料电池寿命短，不能暴露在空气中的问题。
6、3只进口品牌手套。
7、大过渡舱：长600mm，直径360mm
8、小过渡舱：长300mm，直径150mmmm
9、水、氧指标：水＜1ppm,氧＜1ppm。
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