中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	S波段球形脉冲压缩器
	2台球形脉冲压缩器，工作频率2998.2±0.1 MHz，工作温度30±0.1℃，冷却水压降≤0.3 MPa，输入脉宽4 μs，重复频率50 Hz，输入脉冲功率≥40 MW，工作模式TE112，输入输出端口法兰距离≥260 mm，真空面表面粗糙度好于100 nm，低功率测试验收指标：在换算到工作频率工况下测量输入电压驻波比＜1.1，无载品质因子≥95000，真空漏率好于2E-10 mbar·L/s。在输入脉冲宽度是4 μs，输出脉冲宽度是0.8 μs条件下测试，峰值功率增益≥5，平均功率增益≥2。
	
	

	2
	商务条款
	[bookmark: _GoBack]交货期：4个月
交付进度：分两批交货
付款方式：
合同签订后，采购人向中标人支付合同总价的20%；1台脉冲压缩器加工完成测试合格后，采购人向中标人支付至合同总价的50%；全部设备出厂测试合格后，采购人向中标人支付至合同总价的80%；全部设备货到现场，完成安装调试并验收合格后，采购人向中标人支付至结算总价的100%。
验收指标及验收要求：
出厂测试验收指标：在换算到工作频率工况下测量输入电压驻波比＜1.1，无载品质因子≥95000，真空漏率好于2E-10 mbar·L/s。
保修及售后服务：免费保修期为3年
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
