中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	闪烁体束损信号处理器
	1 每个处理器独立四路通道，SMA接口:ADC芯片采样率1GHz(1000MSPS)，采样位数16位，DC耦合，饱和电平小于8dBm。
2 对输入电流脉冲信号转换电压脉冲信号，以供ADC采集处理、并保证信号完整性，且考虑阻抗匹配以避免长距离信号反射。
3 对脉冲采集到的所有采样点求和，输出一段时间内的求和值，并以一定频率刷新该值。
4 具有udp/pcie两种通信方式，支持EPICS协议。
5 支持各通道原始数据显示，支持各通道脉冲检测与积分后的波形显示，为忽略本地噪声支持设置检测下限阈值，支持刷新频率的修改。
6 连续损失剂量异常时报告联锁状态，输出末损联锁信号提醒相对束损剂量异常，保持锁存至少100 亳秒后联锁信号解除。
数量：2台。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6个月内将货物送达至甲方指定地点
付款方式：合同签订后付款20%，货到验收后凭发票报销时付尾款
验收指标及验收要求：按上述规格和要求的技术指标
保修及售后服务：产品质保期为  24  个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
