中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时序信号发生装置 | （1）脉冲信号输出通道数≥48路，各通道的延时、门宽可独立设置，脉冲幅度5V； （2）延时可调节的最大值≥9s，延迟精度(延时步距)≤10 ps，脉宽可调节的最大值≥9s，时间分辨率(脉宽步距)≤10 ps，信号上升沿＜1 ns； （3）支持内触发和外触发，内触发频率最大值≥10 MHz；外触发频率最大值≥125 MHz，并支持分频；外触发模式下，输出的脉冲信号抖动＜50 ps； （4）支持外接时钟，支持本地控制和远程控制； （5）支持安装在公称宽度为600mm的标准机柜中。 数量：一套 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订之日起3个月内。 交付进度：合同签订之日起3个月内将货物送达指定地点。 付款方式：合同签订后，支付合同总价的50%的预付款； 货到采购方指定地点并经验收合格后，支付合同尾款。 注：最后一次付款前，供应商须向采购人提供100%合同价款的增值税专用发票。 验收指标及验收要求：提供产品合格证，出厂测试报告；验收期间，若货物存在技术参数不符合要求或质量问题，供应商应在接到通知之日起3日内更换合格产品重新交付至指定地点，并承担因此而发生的相关费用。 保修及售后服务： 质保期不少于12个月，起始日期以验收合格之日开始计算。质保期内，供应商负责免费更换或维修。供应商应于接到采购人通知后12小时内（法定假期除外）进行响应；需要抵达现场进行维修的，供应商应在24小时内抵达现场，并在合理的时间内完成维修，因此所发生的费用由供应商承担。 供应商免费提供必要的技术咨询或现场技术支持，以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：