中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针孔成像束流截面测量系统 | 真空管道组件：CF35束流管道长度2162mm；中间有金属闸板阀隔开；管路支架；1台离子泵及接口；管路准直靶标。 技术参数：静态真空好于5E-8Pa，动态真空好于 2E-7Pa，漏率要求≤2E-11mbar·L/s;离子泵100L/S；准直精度±0.1mm。 引出窗及水冷系统：真空末端铝窗；水冷系统； 技术参数：铝窗1mm厚，直径由热负载计算匹配，不小于10mm。 衰减单元、运动系统及支架：Cu衰减块；移动滑台；支架；电控系统。 技术参数：移动滑台精度0.1mm,，支架调节范围高度调节±20mm，水平调节范围±5mm；控制器和控制器机箱实现对系统的独立运动控制，布置于本地站，提供基于EPICS7通讯协议的可配置的运动控制IOC。 针孔组件：：多轴电动滑台（四轴或五轴）；针孔钨靶、支架；电控系统。 技术参数：XYZ轴电动，重复定位精度1~10μm，分辨率0.2~1μm。需要基于光栅系统的闭环控制，旋转台及摆角台重复定位精度0.003°；控制器和控制器机箱实现对系统的独立运动控制，布置于本地站，提供基于EPICS7通讯协议的可配置的运动控制IOC。支架调节范围高度调节±20mm，水平调节范围±5mm。 X射线束斑位置监测两套：荧光靶；移动滑台；支架；电控系统。 技术参数：移动滑台精度0.1mm,，支架调节范围高度调节±20mm，水平调节范围±5mm；控制器和控制器机箱实现对系统的独立运动控制，布置于本地站，提供基于EPICS7通讯协议的可配置的运动控制IOC。 光谱转换、CCD运动机构：荧光靶；相机及远心镜头；XZ运动滑台；支架系统。 技术参数：闪烁体厚度0.2mm；XZ移动滑台精度0.01mm,，支架调节范围高度调节±20mm，水平调节范围±5mm；控制器和控制器机箱实现对系统的独立运动控制，布置于本地站，提供基于EPICS7通讯协议的可配置的运动控制IOC。 安全光闸：1套 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后24周到货。 交付进度：一次性到货。 付款方式：合同签订后付款30%；接到甲方通知后完成现场全部安装并验收合格且开具发票后30个工作日内付合同尾款。 验收指标： 1.整体系统安装精度0.1mm； 2.针孔组件运动滑台重复定位精度≤10um；旋转台及摆角台重复定位精度≤0.005°。 保修及售后服务： 保修1年，起始时间以该设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。 其它： 所有图纸加工件均由乙方中标人负责现场安装，安装过程中搬运、起吊、打孔、膨胀螺栓、化学锚固胶水等相关费用均由乙方承担；乙方在中标后，一个月内出具细化的加工工艺图纸并得到甲方认可后再进行加工。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：