中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷真空室及真空室保存装置 | 设计指标; 数量. - 普通陶瓷真空室K1和K3要求：长度520 mm，陶瓷管长度 ≥ 350 mm，内壁镀钛膜，陶瓷管内径26 mm，壁厚4 mm；两端使用CF63标准不锈钢法兰，一端连接波纹管，一端无波纹管；使用水冷法兰，水管与真空分离设计，漏率小于1E-11 mbar·L/s。此项共两台。最终以双方会签图纸为准，设计投产图纸须经甲方审核，双方会签后方可投产。 - 特殊陶瓷真空室NLK要求：安装总长600 mm，内部含有吊装铜电极，陶瓷管长度大于300 mm，陶瓷管采用三氧化二铝电真空陶瓷材料，含量95% - 99%；使用水冷法兰，水管与真空分离设计，漏率小于1E-11 mbar·L/s。此项共一台。最终以双方会签图纸为准，设计投产图纸须经甲方审核，双方会签后方可投产。 - 陶瓷真空室保存装置要求：可同时接入四个陶瓷真空室以维持内部真空，四个真空室法兰接口均为CF63，另有若干法兰接口，可接入离子泵及真空检测装置等，漏率小于1E-11 mbar·L/s。此项另包含200 L/s的离子泵一台、保存装置主体的支撑架、四个陶瓷真空室的支撑架。最终以双方会签图纸为准，设计投产图纸须经甲方审核，双方会签后方可投产。; 4台. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后2个月内图纸会签，图纸会签后6个月内交货。 交付进度：供货方于合同生效之日起6个月内将货物送达至采购方指定地点。 付款方式：甲方预付合同总金额的40%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的60%。 验收要求：根据双方审核通过的会签图纸进行验收。 阶段性检查要求：在设备部件加工完成后并在整体组装前进行阶段性检查。 保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：