中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	时序信号发生装置
	1）脉冲信号输出通道数≥48路，各通道的延时、门宽可独立设置，脉冲幅度5V；
（2）延时可调节的最大值≥9s，延迟精度(延时步距)≤10 ps，脉宽可调节的最大值≥9s，时间分辨率(脉宽步距)≤10 ps，信号上升沿＜1 ns；
（3）支持内触发和外触发，内触发频率最大值≥10 MHz；外触发频率最大值≥125 MHz，并支持分频；外触发模式下，输出的脉冲信号抖动＜50 ps；
（4）支持外接时钟，支持本地控制和远程控制；
（5）支持安装在公称宽度为600mm的标准机柜中；
（6）配备多模态模块1组，该模块最小门控宽度≤10ns，抖动≤100ps，上升沿/下降沿速度≤1ns，最大重复频率≤50MHz，电平范围2~5.5V，光纤接口类型ST，支持光纤类型50/125μm。
数量：一套
企业需满足以下要求：
（1）具备ISO 9001质量管理体系认证；
（2）具备样机产品，支持询价结束后七天内免费提供样机测试。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订之日起3个月内。
交付进度：合同签订之日起3个月内将货物送达指定地点。
付款方式：货到付款：货到指定地点并验收合格后，支付合同全款；
注：付款前，供应商须向采购人提供100%合同价款的增值税专用发票。
验收指标及验收要求：
1. 产品合格证；
2. 出厂测试报告，报告中需包含上述规格和技术参数的所有指标测试；
3. 现场验收以下关键指标：延时步距≤10 ps，脉宽步距≤10 ps，信号上升沿＜1 ns，抖动＜50 ps，延时最大值≥9s；
验收期间，若货物存在技术参数不符合要求或质量问题，供应商应在接到通知之日起3日内更换合格产品重新交付至指定地点，并承担因此而发生的相关费用。
保修及售后服务：
质保期不少于12个月，起始日期以验收合格之日开始计算。质保期内，供应商负责免费更换或维修。供应商应于接到采购人通知后12小时内（法定假期除外）进行响应；需要抵达现场进行维修的，供应商应在24小时内抵达现场，并在合理的时间内完成维修，因此所发生的费用由供应商承担。
供应商免费提供必要的技术咨询或现场技术支持，以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。
其它：
1.供应商报价时，需写明产品的制造商（品牌），提供型号和详细技术参数；
2.中标供应商在询价结束后七天内、合同签订前，免费提供样机给采购人进行测试验证，样机指标须满足规格和技术参数中的关键指标（2）、（3）。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
