中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S波段球形脉冲压缩器 | 2台球形脉冲压缩器，单台脉冲压缩器尺寸见附件总装图纸，无氧铜标准不低于TU1，工作频率2998.2±0.1 MHz，工作温度35±0.1℃，冷却水压降≤0.3 MPa，输入脉宽4 μs，重复频率50 Hz，输入脉冲功率≥40 MW，工作模式TE112，输入输出端口法兰距离≥260 mm，真空面表面粗糙度好于100 nm，低功率测试验收指标：在换算到工作频率工况下测量输入电压驻波比＜1.1，无载品质因子≥95000，真空漏率好于2E-10 mbar·L/s。在输入脉冲宽度是4 μs，输出脉冲宽度是0.8 μs条件下测试，峰值功率增益≥5，平均功率增益≥2。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后4个月内 交付进度：分两批交货 付款方式： 合同签订后，采购人向中标人支付合同总价的20%；1台脉冲压缩器加工完成测试合格后，采购人向中标人支付至合同总价的50%；全部设备出厂测试合格后，采购人向中标人支付至合同总价的80%；全部设备货到现场，完成安装调试并验收合格后，采购人向中标人支付至结算总价的100%。 验收指标及验收要求： 出厂测试验收指标：在换算到工作频率工况下测量输入电压驻波比＜1.1，无载品质因子≥95000，真空漏率好于2E-10 mbar·L/s。 保修及售后服务：免费保修期为3年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：