中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度反射镜 | 表1 13-PM3技术参数表 项目; 指标. 1）基底表面面形; 平面. 2）基底材料; 单晶硅. 3）工作光子能量范围; 250-2000 eV. 4）基底尺寸; ①长=115(±0.2)mm ②宽=75(±0.2)mm (镜面处45±0.2 mm) ③高=50(±0.2)mm. 5）光学表面有效尺寸; ①长≥105 mm ②宽≥20 mm. 6）基底面形误差; ①高度误差: 1nm/6 nm (rms/PVr) ②子午方向斜率误差≤0.2 μrad (rms) 弧矢方向斜率误差≤2.0 μrad (rms) ③检测空间分辨率: 从1mm 到镜面有效长度. 7）子午方向半径; ＞100 km. 8）弧矢方向半径; ＞30 km. 9）基底表面粗糙度; ①粗糙度≤0.3 nm (rms) ②检测空间分辨率:1 μm-1000 μm. 10）镀膜; 金，厚度≥30 nm. 11）反射镜主光线反射反向; 竖直向下偏转. 12）图纸. 表2 13-EM4反射镜技术参数表 项目; 指标. 1）基底表面面形; 椭圆柱面. 2）基底材料; 单晶硅. 3）工作光子能量范围; 250-2000 eV. 4）基底尺寸; ①长Length = 115 (±0.2) mm ②宽Width = 75 (±0.2) mm (镜面处45±0.2 mm) ③高Thickness = 50 (±0.2) mm. 5）光学表面有效尺寸; ①长≥ 105 mm ②宽≥ 20 mm. 6）基底面形误差; ①高度误差: 1nm/6 nm (rms/PVr) ②子午方向斜率误差 ≤ 0.2 μrad (rms) 弧矢方向斜率误差 ≤ 2 μrad (rms) ③检测空间分辨率: 从1 mm 到镜面有效长度. 7）物距; 6350 mm. 8）像距及公差; 510 mm ± 1%. 9）掠入射角; 0.8 deg ± 1%. 10）弧矢方向半径; > 30 km. 11）基底表面粗糙度; ①粗糙度≤ 0.3 nm (rms) ②检测空间分辨率:1 mm-1000 mm. 12）镀膜; 金，厚度≥30 nm. 13）反射镜主光线反射方向; 竖直向上偏转. 14）图纸. 表3 13-EM5反射镜技术参数表 项目; 指标. 1）基底表面面形; 椭圆柱面. 2）基底材料; 单晶硅. 3）工作光子能量范围; 250-2000 eV. 4）基底尺寸; ①长= 70 (±0.2) mm ②宽= 50 (±0.2) mm （镜面处50±0.2mm） ③高= 50 (±0.2) mm. 5）光学表面有效尺寸; ①长≥ 60 mm ②宽≥ 20 mm. 6）基底面形误差; ①高度误差: 1nm/6 nm (rms/PVr) ②子午方向斜率误差 ≤ 0.2 μrad (rms) 弧矢方向斜率误差 Sagittal slope error ≤ 2 μrad (rms) ③检测空间分辨率: 从1 mm 到镜面有效长度. 7）物距; 6500 mm. 8）像距及公差; 360 mm ± 1%. 9）掠入射角; 0.8 deg ± 1%. 10）弧矢方向半径; > 30 km. 11）基底表面粗糙度; ①粗糙度≤ 0.3 nm (rms) ②检测空间分辨率:1 mm-1000 mm. 12）镀膜; 金，厚度≥30 nm. 13）反射镜主光线反射方向; 水平偏转. 14）图纸. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 其他商务要求 提供反射镜业绩合同，满足反射镜长度≥ 115 mm，斜率误差 ≤ 200 nrad （检测空间频率≤2 mm），提供合同复印件或用户证明材料。 交货期：合同签订后7个月 付款方式：合同签订后，采购人支付合同总价的40% ；货到采购人指定地点并且验收合格后，采购人支付合同总价的60%。 验收指标及验收要求：以下指标进行现场验收 13-PM3验收指标 光学表面有效面积：≥105 mm×20 mm 子午方向半径：>100 km；弧矢方向半径：>30 km； 高度误差：≤ 6 nm (PVr) / 1 nm (rms)； 子午/弧矢方向斜率误差：≤ 0.2/2.0 μrad (rms) (检测空间分辨率：从1 mm 到镜面有效长度)； 表面粗糙度：≤0.3 nm (rms) (检测空间分辨率: 1 μm -1 mm)； 13-EM4验收指标 光学表面有效面积：≥105 mm×20 mm 子午方向椭圆参数：物距 = 6350 mm；像距 = 510 mm (±1%)；掠入射角 = 0.8 deg (±1%) 弧矢方向半径：>30 km； 高度误差：≤ 6 nm (PV) / 1 nm (rms)； 子午/弧矢方向斜率误差：≤ 0.2/2.0 μrad (rms) (检测空间分辨率：从1 mm 到镜面有效长度)； 表面粗糙度：≤0.3 nm (rms) (检测空间分辨率: 1 μm -1 mm)； 13-EM5验收指标 光学表面有效面积：≥ 60 mm×20 mm 子午方向椭圆参数：物距 = 6500 mm；像距 = 360 mm (±1%)；掠入射角 = 0.8 deg (±1%) 弧矢方向半径：>30 km； 高度误差：≤ 6 nm (PV) / 1 nm (rms)； 子午/弧矢方向斜率误差：≤ 0.2/2.0 μrad (rms) (检测空间分辨率：从1 mm 到镜面有效长度)； 表面粗糙度：≤0.3 nm (rms) (检测空间分辨率: 1 μm -1 mm)； 阶段性检查要求：合同签订后两周内完成反射镜图纸会签 档案要求：反射镜图纸会签后，图纸作为档案留存 保修及售后服务：保修期不少于12个月，维修响应时间小于48小时，并提出解决方案。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：