中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固态放大器 | 固态放大器5套，参数要求如下： - 工作频率：2998.2 MHz； - 0.2dB带宽：≥± 3 MHz； - 最大输出脉宽：≥10μs； - 重复频率： 1-50 Hz； - 饱和状态输入功率：≤4 dBm ； - 饱和状态峰值输出功率：≥1kW； - 开环稳定性测试： 50Hz重频运行，开环输出功率（额定功率1kW）24小时测试结果，输出功率波动峰峰值不超过额定功率的±5%； - 脉冲前沿抖动（均方根 RMS， 10 min）：≤ 1 ns ； - 脉冲间输出幅度稳定度(50%-90%标称输出功率，均方根偏差 RMSD， 4 h)：≤0.022% ； - 脉冲间输出相位稳定度(50%-90%标称输出功率，均方根偏差 RMSD， 4 h)：≤0.020°； - 脉冲内输出幅度最大偏差（ 1μs 脉冲内峰峰值）：≤0.5% ； - 脉冲内输出相位最大偏差（ 1μs 脉冲内峰峰值）：≤0.5°； - 输入功率口： N-F座； - 输出功率口： N-F座； - 脉冲触发输入接口：ST光纤和BNC座； - 前面板显示输出功率值和脉宽信息； - 前面板设置监测接口： SMA-F 座（射频 pick-up 信号）及 BNC-F 座（检波信号）； - 冷却方式：风冷或自然冷却。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付合同总金额的30%，到货测试且验收合格后2周内付清尾款。 验收指标及验收要求： 要求提供以外的所有参数的出厂测试报告，需求方派人驻厂全程参与；现场测试测试6）7）两项。 保修及售后服务：服务网点不限，电话支持7x24小时，服务年限五年，服务时限报修后8小时，保修期两年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：