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[bookmark: _GoBack]技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	固态放大器
	固态放大器5套，参数要求如下：
1) 工作频率：2998.2 MHz；
2) 0.2dB带宽：≥± 3 MHz；
3) 最大输出脉宽：≥10μs；
4) 重复频率： 1-50 Hz；
5) 饱和状态输入功率：≤4 dBm ；
6) 饱和状态峰值输出功率：≥1kW；
7) 开环稳定性测试： 50Hz重频运行，开环输出功率（额定功率1kW）24小时测试结果，输出功率波动峰峰值不超过额定功率的±5%；
8) 脉冲前沿抖动（均方根 RMS， 10 min）：≤ 1 ns ；
9) 脉冲间输出幅度稳定度(50%-90%标称输出功率，均方根偏差 RMSD， 4 h)：≤0.022% ；
10) 脉冲间输出相位稳定度(50%-90%标称输出功率，均方根偏差 RMSD， 4 h)：≤0.020°；
11) 脉冲内输出幅度最大偏差（ 1μs 脉冲内峰峰值）：≤0.5% ；
12) 脉冲内输出相位最大偏差（ 1μs 脉冲内峰峰值）：≤0.5°； 
13) 输入功率口： N-F座； 
14) 输出功率口： N-F座； 
15) 脉冲触发输入接口：ST光纤和BNC座； 
16) 前面板显示输出功率值和脉宽信息；
17) 前面板设置监测接口： SMA-F 座（射频 pick-up 信号）及 BNC-F 座（检波信号）；
18) 冷却方式：风冷或自然冷却。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付合同总金额的30%，到货测试且验收合格后2周内付清尾款。
验收指标及验收要求： 
[bookmark: OLE_LINK37]要求提供以外的所有参数的出厂测试报告，需求方派人驻厂全程参与；现场测试测试6）7）两项。
保修及售后服务：服务网点不限，电话支持7x24小时，服务年限五年，服务时限报修后8小时，保修期两年
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