技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	双通道冲击磁铁陶瓷真空室
	陶瓷真空室及金属屏蔽管：
含内壁镀膜、波纹管、屏蔽管道。
总长约600mm，漏率小于1*10-10torr.l/s；
屏蔽波纹管伸缩行程为±5mm；
陶瓷管采用三氧化二铝电真空陶瓷材料，含量95%-99%；
陶瓷管内径34mm，两端为CF63标准法兰；
陶瓷管内壁镀钛膜，方阻0.3-1.0Ω。
[bookmark: _GoBack]商务要求：
该陶瓷真空室各部件于工厂组装完成后再进行运送，非现场组装，交货期为确认最终图纸后4个月内，最终图纸由厂商提供。

	
	











                                   公司名称（盖章）：
                               日期：
