技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	[bookmark: _GoBack]抽速测试平台
	测试系统两个测试主腔体，需经过符合超高真空要求，系统总漏率小于1×10-10 mbar﹒L/s，极限真空好于1×10-8 Pa。
充气系统管路洁净，配有气体纯化模块，管路按照超高真空要求处理，阀门等配件采用swageloke或同等级质量产品。
充气管路中的膨胀腔体积需按照设计要求定容处理，误差不超过1%。
整体工作包括气路加工组装、主真空腔体、真空泵和阀门等真空部件（甲方提供）的加工组装调试，系统支撑结构的设计、加工安装。

交货期
签订合同后4个月。
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