中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击磁铁励磁脉冲源 | 冲击磁铁励磁脉冲源为合肥先进光源凸轨注入系统三台冲击磁铁提供励磁脉冲电流，采用全固态方案，具体指标要求如下： 负载; 项目; 指标; 备注. K1、K2、K3; 负载电感; 电感≤0.6 uH; 负载为冲击磁铁，由采购方提供。. 总电感; ＜1.5 uH. 放电电流; ≥5.5 kA. 高压脉冲波形; 半正弦波，底宽3.0±0.1 us; 在峰值电流的0%电平处测量脉冲宽度. 脉冲前沿抖动; ≤10 ns; RMS. 最大重复频率; 10 pps; 1-10pps连续可调. 重复稳定度; ＜0.02%; RMS、半小时测量. K1、K2、K3励磁脉冲源的实际工作点分别为： 2126A， 4989A，2863A；三台电源统一指标，可以互换；回路电感可调，调整范围0.1 μH至0.5μH，以便调节底宽一致。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后12个月内 交付进度： 供货方于合同生效之日起12个月内将货物送达至采购方指定地点。 付款方式： 签订合同后20个工作日内，预付合同总额的20%；设计方案经采购人书面批准后，支付合同总额的30%；货到验收合格后30个工作日内，支付合同尾款。 验收指标及验收要求： 负载; 项目; 指标; 备注. K1、K2、K3; 负载电感; 电感≤0.6 uH; 负载为冲击磁铁，由采购方提供。. 总电感; ＜1.5 uH. 放电电流; ≥5.5 kA. 高压脉冲波形; 半正弦波，底宽3.0±0.1 us; 在峰值电流的0%电平处测量脉冲宽度. 脉冲前沿抖动; ≤10 ns; RMS. 最大重复频率; 10 pps; 1-10pps连续可调. 重复稳定度; ＜0.02%; RMS、半小时测量. 阶段性检查要求： 在设备部件加工完成后并在整体组装前进行阶段性检查。 保修及售后服务： 产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。 其它： 设计方案需要得到采购人书面批准方可加工。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：