中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	离子泵
	1、抽气速率(L/S)：不小于600(at 1e-5 Pa)；不小于460 (at 1e-7 Pa)；
2、极限压强(Pa)（环境温度25℃）：≤5.0x10-9；
3、接口法兰：CF200；
4、阳极电压(kV)：≤+7( dc )；
5、烘烤温度(℃)：300；
6、内置烘烤功率( kw )：不小于0.8；
7、外形尺寸(mm )(L×W×H)≤492×330×452；
8、受调节支架承重限制，重量（kg）≤138；
9、离子泵上需配置有吊装孔；
10、需配套两根25m线缆，每根线缆与离子泵的一端的接头连接好，线缆与电源一端的空出，另配两个离子泵端接头备用。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后一月内
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的50%
验收要求：符合技术规格，乙方提供合格证
安装服务：乙方需安排人员现场进行泵体与切割磁铁箱体的装配，提供技术支持
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。
	
	




公司名称（盖章）：
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