中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸收谱透射电离室 | 采购8台吸收谱透射电离室，包括2台50mm电极有效长度的电离室、4台150mm电极有效长度的电离室、2台300mm电极有效长度的电离室，具体技术参数要求如下： （1）50mm电极有效长度的电离室。电离室类型为 ISIC标准电离室；电离室数量为2台；电离室极板间距为15±1 mm；电离室电极有效长度50mm±1mm；电离室窗口尺寸≥10×30 mm；电离室腔内承压范围±50 kPa；电离室高压上限≥4 kV（氮气）；电离室高压馈入插座为5000V BNC高压馈入插座；电离室信号引出插座为BNC座；电离室电源电压量程为0-5 kV；电离室电源最大输出电流≥1 mA；电离室电源电压调整率≤ 0.1%；电离室电源负载调整率≤0.1%；电离室暗电流≤10 pA@2 kV。 （2）150mm电极有效长度的电离室。电离室类型为 ISIC标准电离室；电离室数量为4台；电离室极板间距为15±1 mm；电离室电极有效长度150mm±1mm；电离室窗口尺寸≥10×30 mm；电离室腔内承压范围±50 kPa；电离室高压上限≥4 kV（氮气）；电离室高压馈入插座为5000V BNC高压馈入插座；电离室信号引出插座为BNC座；电离室电源电压量程为0-5 kV；电离室电源最大输出电流≥1 mA；电离室电源电压调整率≤ 0.1%；电离室电源负载调整率≤0.1%；电离室暗电流≤10 pA@2 kV。。 （3）300mm电极有效长度的电离室。电离室类型为 ISIC标准电离室；电离室数量为2台；电离室极板间距为15±1 mm；电离室电极有效长度300mm±1mm；电离室窗口尺寸≥10×30 mm；电离室腔内承压范围±50 kPa；电离室高压上限≥4 kV（氮气）；电离室高压馈入插座为5000V BNC高压馈入插座；电离室信号引出插座为BNC座；电离室电源电压量程为0-5 kV；电离室电源最大输出电流≥1 mA；电离室电源电压调整率≤ 0.1%；电离室电源负载调整率≤0.1%；电离室暗电流≤10 pA@2 kV。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：签订合同后8个月内。 付款方式：（1）合同签订后，支付合同总价的40%；（2）货物出厂测试合格并发货后，支付合同总价的30%；（3）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，支付合同总价的30%。 验收指标及验收要求：提供出厂报告。到货后验收：电离室窗口尺寸≥10×30 mm、电离室高压上限≥4kV（氮气）、电离室电源输出电压量程为0-5 keV、电离室电源最大输出电流≥1 mA、电离室电源电压调整率≤0.1%、电离室电源负载调整率≤0.1%。 保修及售后服务：提供至少1年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：