中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度控制系统 | 本次采购的温度控制系统用于HALF储存环真空系统真空室的烘烤激活，包含温控仪、触摸屏一体机、收纳小车、插线排及485连接线，相关要求如下： 序号; 名称; 主要技术参数; 单位; 数量. 1; 温控仪; 1：单路控温，控温精度±1℃； 2：具备过流保护功能； 3：输出功率限幅可调； 4：提供RS485通讯接口； 5：可以通过触摸屏进行控制； 6：供电AC220、额定功率不大于2kW、 7：通讯接口、温度输入接口和温控输出接口均为航空插头并配套对应的外接接头。 8：输出电源线不少于3m，连接4位5孔带指示，带开关的插排； 9：其长宽高尺寸分布为292mm、275mm、125mm，公差不超过±2mm；; 台; 50. 2; 触摸屏一体机; 1：屏幕不小于9英寸； 2：至少具备4个通讯串口； 3：含电源组件； 4：通过485总线能够对50台温控仪进行控制； 5：含分布式温控软件，软件界面能够设定每台温控仪的烘烤曲线、功率限幅，也能显示测量的温度等。 6：能够保存每台温控仪的实时数据; 台; 1. 3; 收纳小车A; 1：可以自由移动； 2：方便快捷收纳所有至少6台温控仪； 3：其长宽高尺寸不大于800 mm×360 mm×900mm，具体规格尺寸得到采购方的最终认可； 4：每个小车侧面固定一个PDU插排，其规格：功率4KW、8个10A插孔，1个16A的插孔，线长5米。; 台; 16. 4; 收纳小车B; 1：可以自由移动； 2：方便快捷收纳线缆 3：其长宽高尺寸不大于800 mm×800 mm×800mm，具体规格尺寸得到采购方的最终认可；; 台; 8. 5; PDU插线排1; 1：5孔380V32A的工业插头: 2：线长30米，线缆截面至少6平方，具备线轴，可以收纳 3：连接6个3孔的16A的插孔 4：带空开; 条; 4. 6; PDU插线排2; 1：5孔380V32A的工业插头: 2：线长15米，线缆截面至少6平方，具备线轴，可以收纳 3：连接6个3孔的16A的插孔 4：带空开; 条; 4. 7; PDU插线排3; 1：3孔220V16A的工业插头: 2：线长30米，线缆截面至少4平方，具备线轴，可以收纳 3：连接4个3孔的16A的插孔 4：带空开; 条; 4. 8; PDU插线排4; 1：3孔220V16A的工业插头: 2：线长15米，线缆截面至少4平方，具备线轴，可以收纳 3：连接4个3孔的16A的插孔 4：带空开; 条; 4. 9; PDU插线排5; 1：3孔220V16A的插头: 2：线长5米，线缆截面至少4平方 3：连接1个3孔的16A的插孔，8个10A的插孔; 条; 20. 10; 插线排6; 1： 220V10A的插头: 2： 线长5米， 3： 4插位，带开关，带指示; 条; 40. 11; 485连接线1; 1：温控仪配套的2芯航空插头 2: 长度2米; 条; 20. 12; 485连接线2; 1：温控仪配套的2芯航空插头 2: 长度4米; 条; 20. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订3个月内交付完毕 付款方式：货到验收合格且收到全额发票后甲方于 30 日内支付全部款项 验收指标及验收要求：供应商应提交合格证明。 保修及售后服务：在质量保修期内，供应商对由于制造、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。保修期不少于一年，起始时间以全部设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：