中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	温度控制系统
	本次采购的温度控制系统用于HALF储存环真空系统真空室的烘烤激活，包含温控仪、触摸屏一体机、收纳小车、插线排及485连接线，相关要求如下：
	序号
	名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	温控仪
	[bookmark: _Hlk215047643]1：单路控温，控温精度±1℃；
2：具备过流保护功能；
3：输出功率限幅可调；
4：提供RS485通讯接口；
5：可以通过触摸屏进行控制；
6：供电AC220、额定功率不大于2kW、
7：通讯接口、温度输入接口和温控输出接口均为航空插头并配套对应的外接接头。
8：输出电源线不少于3m，连接4位5孔带指示，带开关的插排；
[bookmark: OLE_LINK94]9：其长宽高尺寸分布为292mm、275mm、125mm，公差不超过±2mm；
	[bookmark: OLE_LINK7]台
	50

	2
	触摸屏一体机
	[bookmark: OLE_LINK79]1：屏幕不小于9英寸；
2：至少具备4个通讯串口；
3：含电源组件；
[bookmark: _Hlk215047667]4：通过485总线能够对50台温控仪进行控制；
5：含分布式温控软件，软件界面能够设定每台温控仪的烘烤曲线、功率限幅，也能显示测量的温度等。
6：能够保存每台温控仪的实时数据
	台
	1

	3
	收纳小车A
	1：可以自由移动；
[bookmark: _Hlk215047707]2：方便快捷收纳所有至少6台温控仪；
3：其长宽高尺寸不大于800 mm×360 mm×900mm，具体规格尺寸得到采购方的最终认可；
4：每个小车侧面固定一个PDU插排，其规格：功率4KW、8个10A插孔，1个16A的插孔，线长5米。
	台
	16

	4
	收纳小车B
	1：可以自由移动；
2：方便快捷收纳线缆
3：其长宽高尺寸不大于800 mm×800 mm×800mm，具体规格尺寸得到采购方的最终认可；
	台
	8

	5
	PDU插线排1

	1：5孔380V32A的工业插头:
2：线长30米，线缆截面至少6平方，具备线轴，可以收纳
3：连接6个3孔的16A的插孔
4：带空开
	条
	4

	6
	PDU插线排2

	1：5孔380V32A的工业插头:
2：线长15米，线缆截面至少6平方，具备线轴，可以收纳
3：连接6个3孔的16A的插孔
4：带空开
	条
	4

	7
	PDU插线排3

	1：3孔220V16A的工业插头:
2：线长30米，线缆截面至少4平方，具备线轴，可以收纳
3：连接4个3孔的16A的插孔
4：带空开
	条
	4

	8
	PDU插线排4

	1：3孔220V16A的工业插头:
2：线长15米，线缆截面至少4平方，具备线轴，可以收纳
3：连接4个3孔的16A的插孔
4：带空开
	条
	4

	9
	PDU插线排5

	1：3孔220V16A的插头:
2：线长5米，线缆截面至少4平方
3：连接1个3孔的16A的插孔，8个10A的插孔
	条
	20

	10
	插线排6
	1： 220V10A的插头:
2： 线长5米，
3： 4插位，带开关，带指示
	条
	40

	11
	485连接线1
	1：温控仪配套的2芯航空插头
2: 长度2米
	条
	20

	12
	485连接线2
	1：温控仪配套的2芯航空插头
2: 长度4米
	条
	20



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订3个月内交付完毕
付款方式：货到验收合格且收到全额发票后甲方于 30 日内支付全部款项
验收指标及验收要求：供应商应提交合格证明。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：在质量保修期内，供应商对由于制造、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。保修期不少于一年，起始时间以全部设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。
	
	



公司名称（盖章）：
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