中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	气相色谱质谱联用仪
	设备组成：气相色谱仪、分流/不分流进样口、在线气体进样系统、FID检测器、液体自动进样器、质谱检测器（标配EI离子源）、软件谱库等。
1、 柱温箱升温速率≥250℃/min,0.01℃/min比率,温度程序段数32阶/33平台；
2、 真空系统最大真空抽力≥400L/s，双入口差动式超高效涡轮分子泵，可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱，最大柱流量15L/min；
3、 分流/不分流进样口最高温度450°；
4、 配在线气体进样系统，自动气体进样阀（惰化处理配管，带加热功能）；
5、 FID检测器最低检测限1.2pgC/sec(十二烷)； 
6、 液体自动进样器样品位数≥150位样品盘；
7、 质谱检测器采用EI离子源；
8、 质谱检测器灵敏度：EI全扫描：1pg，八氟萘 OFN ，m/z 272，S/N ＞ 5000；
9、 全金属钼四级杆，带预四级杆，可以清洗，打磨，抗污染；
10、 质谱仪最大扫描速度≥20,000 amu/sec。
	
	

	2
	商务条款
	[bookmark: _GoBack]交货期：3个月
付款方式：合同签订后预付合同总额的60%，货后验收合格后支付合同付款。
验收指标及验收要求：按照规格跟技术参数要求进行验收。
保修及售后服务：质保一年。
	
	







公司名称（盖章）：
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