中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务条款供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱质谱联用仪 | 设备组成：气相色谱仪、分流/不分流进样口、在线气体进样系统、FID检测器、液体自动进样器、质谱检测器（标配EI离子源）、软件谱库等。 - 柱温箱升温速率≥250℃/min,0.01℃/min比率,温度程序段数32阶/33平台； - 真空系统最大真空抽力≥400L/s，双入口差动式超高效涡轮分子泵，可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱，最大柱流量15L/min； - 分流/不分流进样口最高温度450°； - 配在线气体进样系统，自动气体进样阀（惰化处理配管，带加热功能）； - FID检测器最低检测限1.2pgC/sec(十二烷)； - 液体自动进样器样品位数≥150位样品盘； - 质谱检测器采用EI离子源； - 质谱检测器灵敏度：EI全扫描：1pg，八氟萘 OFN ，m/z 272，S/N ＞ 5000； - 全金属钼四级杆，带预四级杆，可以清洗，打磨，抗污染； - 质谱仪最大扫描速度≥20,000 amu/sec。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：3个月 付款方式：合同签订后预付合同总额的60%，货后验收合格后支付合同付款。 验收指标及验收要求：按照规格跟技术参数要求进行验收。 保修及售后服务：质保一年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：