中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	系统主机
	a. 通讯接口：
1） RS485：用于探测头的连接；
2） 继电器接口：多个继电器接口；
3） RJ45：上位机服务器连接和本地参数设置，支持多设备同时数据上传；
4） Wifi：可以实现无线网连接；
5） USBHost：用于历史数据的导出；
b. 实时数据展示：实时显示剂量率、累积剂量，单位根据实时数据进行量程切换；
c. 状态显示：实时显示设备状态和主机与服务器通讯状态；
d. 故障自检：探测器通讯故障自检，故障提示；
e. 报警设置：本地报警及远程报警，声光报警，阈值可设置，瞬时剂量报警和累积剂量的报警信号以两个独立的继电器信号输出；
f. 报警功能自检：可测试报警灯铃、联动报警输出；
g. 历史数据：每5s存储一个数据，可连续保存3个月历史数据记录，可查询和导出历史数据，保证断电后数据不丢失；
h. 历史数据补传：服务器通讯恢复后，可将监测数据补传至数据中心；
i. 时间自动同步：与数据服务器时钟自动同步；
j. 权限设置：用户权限管理，非管理员用户无法操作。
k. 系统设置：可设置数据服务器IP地址，可设置探测器型号，可设置探测器刻度因子。
l. 可设置采样频率：≥1Hz（可调）；
m. 剂量联锁响应时间：≤1s；
n. 通讯设置：可接受的通讯协议分为两类：
1） 按照嵌入式EPICS IOC的标准实现远控功能，具体技术细节规范以EPICS相关文档为标准；
2） 采用智能设备架构，以数字通讯协议实现远控功能时，需满足以下要求：a.优先使用网络接口；b.设备以查询／应答模式工作，不要采取由设备端定时广播数据的通讯模式；c.使用业界广泛使用的标准协议，如工业通讯协议Modbus TCP/IP、可编程仪器标准命令SCPI等，以减少协议约定的工作量；提供通信协议的详细说明、被控变量的列表、单位、上下限值、采集周期以及是否存入历史数据库和报警数据库等信息；
[bookmark: _GoBack]厂家必须开放系统集成控制软件所需要的接口，并按照甲方的要求提供通讯协议。
	
	

	2
	环境中子探测器
	a. 慢化体包裹的He-3正比计数器。
b. 有效测量范围覆盖30nSv/h~10mSv/h；
c. 中子能量范围：0.025eV~14MeV；
d. *相对固有误差：≤10%；
e. 可设置采样频率：≥1Hz（可调）；
f. *温度范围：-20℃~+50℃；
g. 相对湿度：≤95%（+35℃）；
h. *防护等级：≥IP66；
i. 防电磁干扰：符合国标GB/T17626.2-2018和 GB/T17626.3-2016标准要求；
j. *机械特性（振动特性）：正常工作；
	
	

	3
	环境伽马探测器
	a. 高气压电离室；
b. 有效测量范围：10nGy/h~10mGy/h；
c. 伽马能量响应：能量范围为50 keV~3MeV，相对响应误差＜±30%；
d. *相对固有误差：≤10%；
e. 可设置采样频率：≥1Hz（可调）；
f. *温度范围：-20℃~+50℃；
g. 相对湿度：≤95%（+35℃）；
h. *防护等级：≥IP66；
i. 防电磁干扰：符合国标GB/T17626.2-2018和 GB/T17626.3-2016标准要求；
j. *机械特性（振动特性）：正常工作；
	
	

	4
	线缆、安装辅材
	安装所需的支架和线缆等
	
	

	5
	商务条款
	注：以上标*的参数需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检定、校准证书或者测试报告。
其他要求
1. 探测器及主机安装在小车上，小车长0.8m，宽0.5m，探测器中心离地高度为1.2m；
2. 电缆连接线需有抗电磁、电离辐射干扰能力；
3. 每台探测器和主机需配备物流箱；
4. 提供数据传输线、仪器相关操作软件、相关安装配件；
5. 技术服务：仪器制造商授权的技术人员现场开箱、安装、线缆铺设、调试。
交货期：
[bookmark: OLE_LINK1]合同生效之日起30日内将一套中子探测器、伽马探测器、主机以及相应小车线缆配件等货物送达至指定地点，剩余货物需在合同生效之日起120日内完成备货，在接到业主交货安装通知7日内，将剩余货物送达至指定地点。
付款方式：
甲方预付合同总金额的30%，货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，甲方付清尾款。
验收指标及验收要求：
供应商在合同签订后，按照询价文件上的技术要求编制详细的设备验收大纲（出厂验收、现场验收），规定设备现场验收项目、验收内容和验收方法。
保修及售后服务：
产品质保期为36个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供应商应在3日内以更换等方式解决，并承担相应费用。
	
	






公司名称（盖章）：
                             日期：
