技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辐射探测器 | 1、伽马探测器 仪器类型：高气压电离室 有效量程：10nSv/h~100mSv/h； 灵敏度：≥2.6×10-6A/（Gy/h）； 能量效应范围：50 keV~3 MeV，相对响应之差＜±30%（相对于137Cs参考γ辐射源）(提供第三方测试报告) 相对固有误差：≤±15%(提供第三方测试报告) 相对湿度：≤95%（+35℃） 工作温度：在-20℃~+50℃范围内，能稳定工作； 振动特性：结构牢固，防冲击(提供第三方测试报告) 参与询价的产品属于定型、量产、工业化生产的成熟产品。必须提供至少三家由第三方用户稳定可靠的近三年应用证明（合同+用户满意度证明），须加盖用户单位公章。 2、中子探测器 仪器类型：He3/BF3正比计数器 有效量程：30 nSv/h~100 mSv/h； 能量效应范围：0.025eV~14 MeV，相对响应之差＜±30% (提供第三方测试报告)； 相对固有误差：≤±15% (提供第三方测试报告)； 相对湿度：≤95%（+35℃）； 工作温度：在-20℃~+50℃范围内，能稳定工作； 参与询价的产品属于定型、量产、工业化生产的成熟产品。必须提供至少三家由第三方用户稳定可靠的近三年应用证明（合同+用户满意度证明），须加盖用户单位公章。 3、剂量仪主机需实现以下功能： 实时数据展示：实时显示当前探测器剂量率、实时监控主机与服务器通讯状态； 报警阈值设置：剂量率可分为一级报警、二级报警，超阈值声光报警； 历史数据：可连续保存6个月历史数据记录； 历史数据补传：服务器通讯恢复后，可自动将监测数据补传至数据中心； 刻度因子：可由管理员设置探测器刻度因子； 功能自检以及通讯故障自检，屏幕报警灯提示。 所有探测器需提供由中国计量院提供的校准检测证书，并提供检测报告。。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：